| 麻醉视频喉镜采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 可视喉镜因可在可视状态下清晰看到气管导管进入患者气道，一次插管成功率可达100%，对困难气道如小下颚、牙齿前突、小口畸形、唇腭裂等也可使操作者顺利完成插管工作，患者的血压、心率在插管前后都很平稳，并且在不同的体位和环境下都可完成插管工作，另因操作者和患者之间有一定的距离而避免了医患之间的交叉感染，故可视喉镜已成为临床操作者的必备工具。我科已有可视插管喉镜一个并用于乐群抢救室，应用效果较好，漓东院区扩大后，漓东急救区和EICU需多配置1个视频喉镜。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.产品为分体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用 2.显示屏尺寸≤3.0″TFT液晶显示屏 3.喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担) 1.▲产品为分体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用 2.连接方式：双卡扣旋转结构设计 3.★显示屏尺寸≤3.0″TFT液晶显示屏 4.★显示器前后转动角度130°±10% 5.★显示器左右转动角度270º±10% 6.储存空间≥32G 7.观察视角60°±15% 8.待机时间＞2 9.图像分辨率：≥3.72lp/mm 10.光照度＞150Lux 11.★景深：5-100mm 12.支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮 13.▲喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能 14.使用期限≥6年 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 设备需要耗材,切为专机专用. |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_2___年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__6__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |