| 双通道全可视脊柱微创手术系统采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 适用于脊柱外科手术中使用。适用于颈椎、胸椎、腰椎及骶椎区域的各类退行性、创伤性、炎症性及肿瘤性疾病的微创手术治疗。特别适用于需在持续生理盐水冲洗介质下，通过建立观察通道与操作通道两个独立通道，进行精细化的减压、融合、病灶清除及结构重建的微创手术。 |
| 二 | 设备配置与要求： 序号 货物名称 数量 1 脊柱内窥镜 1支 2 内窥镜灭菌盒 1个 3 单旋塞阀 30°镜鞘 1支 4 穿刺针 1支 5 定位丝 1支 6 扩张管 1支 7 扩张管 1支 8 扩张管 1支 9 肌肉剥离器 1把 10 可调撑开器 1支 11 撑开器 1把 12 撑开器 1把 13 双头直弯窄形剥离子 1把 14 双头直弯剥离子 1把 15 双头钝锐剥离子 1套 16 弯头刮勺 1把 17 弯头刮勺 1把 18 直头刮勺 1把 19 骨铲 1支 20 弧形骨铲 1支 21 左弯骨铲 1支 22 右弯骨铲 1支 23 纤维环切开刀 1支 24 弧形咬骨钳 1把 25 可旋转椎板咬骨钳 1把 26 可旋转椎板咬骨钳 1把 27 可旋转椎板咬骨钳 1把 28 咬骨钳手柄 1把 29 勺型髓核钳 1把 30 弧形小号抓钳 1把 31 上弯髓核抓钳 1把 32 弧形咬切钳 1把 33 骨锤 1把 34 器械盒 1个 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 总体要求： 1、内窥镜及手术器械应为同一品牌 一、内窥镜1支，参数要求： 1.1、内窥镜注册证载明的适用范围为“适用于脊柱外科手术” 1.2、视向角25°～ 30°；1.3、视场角≥100°；1.4、直径≤4.0mm； 1.5、有效工作长度（插入人体部分）140mm～160mm； 二、手术器械参数、配置要求： ★2.1、与内窥镜匹配的镜鞘1支，单进水阀，前端出水孔不少于6个，并有内窥镜镜头保护窗；内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，工作长度110mm～130mm； 2.2、扩张管1支，内径1.0mm～1.5mm，外径4.0mm～4.5mm，长度≥200mm； 2.3、扩张管1支，内径＞4.0mm，外径＜7.0mm，长度＜190mm； 2.4、扩张管1支，内径＞6.0mm，外径＜9.0mm，长度＜180mm； 2.5、肌肉剥离器1支，宽度≥4.0mm，长度＞120mm； ★2.6、具有撑开及回缩调节功能的软组织撑开器1支：未撑开前的内径＞9.0mm，外径＜11.0mm；撑开后最大内径≥14mm；工作长度≤60mm； 2.7、撑开器2支：工作长度＞100mm，前端弯折长度＞5mm，宽度≤4.0mm和≥8mm各1支； 2.8、双头剥离子1支，直径≤4mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≤3mm； 2.9、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm，前端弧形高度≥5.5mm； 2.10、双头剥离子1支，直径≥5mm，工作长度≤130mm；前端拉钩形态，长度分别为4mm及8mm； 2.11、刮勺3把：直径≤6mm，工作长度≤150mm，上翘高度分别为3mm、4.6mm和5mm各1把； 2.12、骨铲4把：工作长度≤120mm，直径≤5mm的直型骨铲1把；直径≥6mm，工作端弧形以及左弯和右弯骨铲各1把； 2.13、纤维环切开刀1把，直径≤6mm，工作长度≤150mm，前端柳叶刀型并带有刻度； 2.14、咬骨鞘管4把，配套手柄1把，鞘管与手柄能快速装配和拆卸，装配后的咬骨钳具有过载保护功能： 2.14.1咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm； 2.14.2咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥3mm； 2.14.3咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≥4mm； 2.14.4弧形咬骨鞘管1把，直径≥5.5mm，工作长度≥120mm，钳口40°，咬合口宽度≤2mm，工作段弧形上翘角度≥20°； 2.14.5可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，内置弹簧，带过载保护功能。按键方式控制鞘管拆卸功能； 2.15、抓钳3把，咬切钳1把： 2.15.1抓钳1把，直径≥4mm，工作长度＞150mm，勺型工作端长度≥9mm； 2.15.2抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径＜3.0mm，钳口上翘角度≥30°，工作长度＞150mm； 2.15.3抓钳1把，工作端为带角度勺型。直径≥4mm，钳口上翘角度≥35°，工作长度＞150mm； 2.15.4咬切钳1把，头端弧形上翘，弧形角度＞10°；直径＜3.0mm，工作长度＞150mm； 2.16、骨锤1把，可拆卸工作端材质为耐高温塑料； 2.17、穿刺针1支，外径≤18G，工作长度＜120mm； 2.18、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌盒1个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无。 |
| 五 | 售后服务要求： 1、免费保修期≥1年； 2、现场响应时间：≤4小时； 3、维修期间是否提供备用机：是； 4、设备技术培训：安装验收现场培训； 5、设备使用年限≥3年。 |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |