| 运动负荷试验测试仪采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：结合物联网、可穿戴、人工智能等技术,实时监测并获取患者康复训练中的动态多参数生理数据和物联参数，从而评估训练风险，智能调节物联设备参数，定量评价训练强度和效果，辅助医生、康复治疗师为患者制定和执行个性化、安全、精准的运动康复训练处方。 应用场所：在治疗大厅或病房治疗中让运动康复训练省时、省心、省力，并满足不同疾病患者的需求。 |
| 二 | 设备配置与要求： 1 智能康复卧式功率车 1 台（带软件一套） 2 动态心电记录仪 1 套 3 脉搏血氧饱和度仪 1台 4 臂式电子血压计 1 台 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1.承重：≥ 150kg 2.功率调节范围：0-500W，精度1W 3.阻力系统：自发电磁控系统 4.患者管理：用于添加患者信息基本信息（姓名、年龄、性别、体重、主要诊断、吸烟史等），信息可编辑，修改、删除；添加成功后生成患者信息列表，通过列表可直接下达康复处方，无需跳转其他界面使用更方便。 5.训练模式：≥ 11种训练模式，包括功率模式、阻力模式、间歇功率模式、间歇阻力模式、储备心率模式、目标心率模式、速度模式、行程模式、能耗模式、时间模式、自由运动模式等。 6.运动康复训练过程分为三个阶段（准备阶段、训练阶段、恢复阶段及倒计时显示），在各阶段均能够实时监测及显示心电、心率、血压、血氧、呼吸率情况，并呈现实时趋势图，支持运动前后borg呼吸困难评分及疲劳度评分 7.★功率车显示屏：≥15.5寸安卓触摸屏，可实时显示患者信息、功率车功率、阻力等设备参数，实时显示心电波形、心率、呼吸、血氧等患者多项生理参数并实时报警，实时呈现心率、呼吸、血氧的趋势图，趋势图实时呈现异常事件添加记录和参数调整记录；实时显示运动强度是否达标，并自动提示降低或提高运动强度，系统可以根据监测到的心率情况自动对设备进行功率等参数调整。 8.★物联功能：与运动康复监测系统对接，配套监测大屏同步实时监测显示功率车功率、阻力等设备参数，同步实时显示心电波形、心率、呼吸、血氧等患者多项生理参数并实时报警，实时呈现心率、呼吸、血氧的趋势图； 9.★训练过程中可以在功率车端不限次数记录患者异常情况（胸闷、头晕、心悸、呼吸困难、心绞痛、体力不支等）以及处理方式（暂停训练、吸氧等），能够自定义患者异常情况以及处理方式，支持暂停训练和提前结束训练。 10.★自动生成康复报告，报告内容包括患者个人信息、用药史、吸氧情况，borg评分、劳累度评分；心率、呼吸率的上升斜率及达峰时长、氧饱和度下降面积、氧降超过4%的时长、血氧低于88%的时长等；报告中具备包含运动强度、心率、呼吸、血氧、异常事件记录在内的运动趋势图；报告中详细呈现异常事件记录及处理方法（发生时间、症状、处置方法）、运动训练恢复1分钟生理数据恢复情况、设备参数调整记录；报告中具备准备阶段、训练阶段、恢复阶段最快及最慢心率心电图等，支持报告打印。 11.生成患者康复的数据统计表（按年龄、疾病、性别等进行分类统计）和康复趋势图（峰值心率、一分钟运动心率恢复值、血氧趋势、运动时长等），便于效果评价和临床研究。 12.与康复管理系统对接，支持运动处方的远程下发，支持康复数据上传，能够进行数据回顾分析及统计管理，辅助建立院内康复数据库及医疗大数据中心。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥_1_年，现场响应时间：≤_24 小时，维修期间是否供备用机否，设备技术培训，设备使用年限≥ 8 年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |