| 呼吸训练器采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：产品具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸入给药评估，吸气肌训练及排痰（震动呼气正压）功能，用于胸肺部疾病，外科手术，麻醉，机械通气导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复和评估，减少和预防术后肺部并发症 |
| 二 | 设备配置与要求：呼吸康复训练仪一台、移动数据终端一台、进气管1根、咬嘴1个、USB充电电缆1根、便携包（含内衬托架）1个，产品使用说明书一本、合格证1张，保修卡1张。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：1、▲适用范围：产品具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸入给药评估，吸气肌训练及排痰（震动呼气正压）功能，用于胸肺部疾病，外科手术，麻醉，机械通气导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复和评估，减少和预防术后肺部并发症。 2、呼吸肌力测定： MIP、MEP测量范围：（0～200）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。 需提供检验报告； 3、★吸气肌训练：支持自动/手动/自定义等模式，手动模式：训练指标范围3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：≥ 五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。需附功能界面截图 4、肺容量训练（IS）：支持 IS 流速型、IS 容量型肺容量训练。可设置肺容量锻炼计划训 练次数、训练强度及患者信息。可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。 容积型范围：300ml~5000ml； 流量型范围：300ml/s~1200ml/s。 出具符合指南标准的 IS流速型、IS容量型的训练报告 5、★吸入给药评估：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标。≥6档阻抗等级选择；需功能界面截图与检查报告单 6、★吸入给药评估，吸气峰流量范围：（10～120）L/min；准确性：±10%或±10L/min（取其大者），重复性：±5%或±5L/min（取其大者）。 7、★吸入给药评估：吸气容积范围：（0～8）L；准确性：±5%或±0.050L（取其大者），重复性：±3%或±0.050L（取其大者）。 8、▲吸入给药训练训练阻抗等级≥6级，训练次数5-50次。 9、排痰（振荡呼气正压）：阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率10-30Hz，自动模式：阻力≥ 五档可调。 10、肺功能检查：FVC、FEV1、FVC/FEV1、PEF等指标。附软件或功能界面截图 11、仪器质控，可进行容量定标校准。 12、具有语音、动画激励式可量化指导训练，提高临床效率。 13、数据同步：支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端； 14、智能数据移动终端可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，中途可手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据； 15、智能数据移动终端支持查看和打印患者当机所做全部报告，≥2种打印连接方式。 16、★安全性要求：获得国家信息安全等级保护三级认证，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集，信息的安全性。 17、▲仪器使用寿命≥8年 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：专机专用配套耗材 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__2小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥___8_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |