| 桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请科室：康复医学科 |  | 项目名称：低频体外膈肌起搏器 |
| 数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产 |
| 序号 | 以下模板供使用部门拟定参数时作为参考，包含但不限于以下五个方面，每条参数单独列一项，可按照重要程度标注“▲”（实质性参数）和“★”（重要参数）。需求参数是精准匹配功能、性能与成本的决策基石，直接决定项目成败，请科室务必认真填写。 |  |
| 一 | 适用范围及用途：用于慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭的康复辅助治疗，以及促进慢性阻塞性肺疾病的咳嗽排痰 |  |
| 二 | 设备配置与要求：1.主机 1台 2.导线 2条 3.理疗电极片 2套 4.电源适配器 1套 |  |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1.▲脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 默认40Hz。 2.▲脉冲宽度≤200us。 3.▲起搏次数：5-15次/分钟可选择，默认9次/分钟。 4.▲刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。 5.吸气时间：0.8-2.4秒可调，默认标准状态为1.3秒。 6.治疗时间：5-120min可选择。 7.脉冲幅度值：在负载阻抗为510Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。 8.开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。 9.★波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。 10.★电池充满所需时间≤4小时, 满电后可持续工作≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。 11.有电量提示功能。 12.★主机重量≤400g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于手持操作和便携转移。 13.工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。 14.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。 15.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。 |  |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：需要耗材电极片，通用类 |  |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |  |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |  |
| 核心小组签字：（至少3人及以上） |  |  |