| 神经肌肉刺激器采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：适用于软组织损伤、关节炎、腰腿部肌肉酸痛的辅助治疗。 |
| 二 | 设备配置与要求：1.主机 1台 2.导线 2条 3.理疗电极片 2套 4.电源适配器 1套 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1.★脉冲频率：1～110 Hz，允差±15%。 2.▲脉冲宽度：20～1000us，允差±15%。 3.脉冲幅度：负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应≤99V。 4.▲脉冲幅度增量：输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量≤1V。 5.▲输出电流：在500Ω负载阻抗下，最大输出电流有效值≤50mA。 6.输出电流稳定度：在规定的负载电阻内，输出电流变化率≤10%。 7.★刺激时间:在5min～60min内可调，允差±10%。 8.▲≥ 6个模式应用不同频率和脉宽，且同一模式下应用规律变化的频率和脉宽，而非恒定频率和脉宽。 9.具有≥ 6种不同的治疗模式，并有模式说明显示。 10.提醒和指示功能：开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。 11.倒计时和提示功能：工作时有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示。 12.电量提示功能：具有电量提示功能。 13.主机重量＜300g，尺寸≤200mm×100mm×20mm，便于单手操作和便携转移。 14.★锂电池的充电和续航时间：内置高性能充电芯片，充电≤4小时，满电后可持续工作≥6小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置。 15.电气安全：符合GB 9706.1-2020、YY 9706.210-2021的要求。 16.电磁兼容：符合YY 9706.102-2021、YY 9706.210-2021的要求。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：需要耗材电极片，通用类 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__2__年，现场响应时间：≤__4__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；。 |  |