干眼和角膜地形图检测仪采购需求

一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。） ▲1、图像采集相机为CCD相机，一体化设计，非裂隙灯式干眼检测设备。 ★2、干眼检查≥十项功能：（1）泪河高度测量；（2）非侵入泪膜破裂时间；（3）脂质层检查；(4)脸板腺检查;(5)腺体开口检查;(6)眼红检查;(7)眼表染色检查;(8)WTW检查;(9)眨眼检查;(10)眼表疾病调查问卷;等 3、自动智能：自动识别左右眼、上下眼睑功能，电脑界面随着设备左右眼切换进行自动切换。 4、检查报告输出模式：所有项目检查结果可在一张报告单上同时体现（软件一键打印报告，不需要复制粘贴），也可以分项目选择组合一键打印。 5、干眼检查精度指标 (1)睑板腺缺失率分析的不稳定度（Sj：±10%。 (2)泪河高度测量的不稳定度（S1）：±10%，精度：±0.01mm。 (3)WTW距离的不稳定度（S1）：±10%，精度：±0.1mm。 (4)眨眼情况的不稳定度（S1)：±10%。 6、硬件参数 ▲(1)具备Placido盘：≥24环，投影最大直径1Omm；整个干眼检查过程不更换镜头。 ★(2)相机：像素≥1200万： (3)成像分辨率：≤10μm； (4)成像模式：白光，近红外，蓝光，三种成像模式自动切换； （5）具有白光成像模式、蓝光成像模式、红外光成像模式； （6）光源：白色LED/红外LED/钴蓝LED，根据检查项目自动切换； ★（7）多种拍照模式：支持鼠标点击、手栖按钮、系统自动、脚踏等多种拍照模式； （8）滤波片：根据光源自动切换无需手动操作。 ★（9）自动智能：自动识别左右眼、上下眼睑功能，电脑界面随着设备左右眼切换进行自动切换，具备智能语音引导功能。 ★（10）具备自动对焦功能： 7、其他配置：设备成套配置有电动升降桌一张、专业电脑一台（Windows-1064-bit/处理器不低于四核2.6GH/存储器不低于（16GB内存+1T硬盘、彩色喷墨打印