眼部超声雾化仪采购需求

	一、技术参数：（▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。）
▲1、注册证明适用于眼部雾化治疗。
★2、恒温雾化温度调节范围:40°C~44°C，误差±1°C。
3、工作时间可设定为:15分钟、20分钟、25分钟和30分钟≥四个时间档位，误差均在±30s。
4、雾化速率：雾化仪雾化速率≥2mL/min。
5、雾化仪水槽内温度：雾化仪水槽内水温≤50℃。
6、雾化仪可以通过雾量大小按键调节雾化率及风量，≥三档可调节。
7、在可选范围内任意设定雾化温度及风量，设备可以正常出雾。
8、雾化仪具备低水位提示，当水位低于最低水位时会有报警提示。
★9、雾化仪具有两路独立的超温保护装置。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]★10、雾化仪正常工作时，有双路超温保护装置，当喷雾口温度超过45℃时，超温保护装置会启动，并停止加热。
★11、雾化药水槽于机身隐藏式设计，避免患者接触。
★12、设备的使用年限≥8年。



