| FESS手术器械采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：1. 精细化手术需求：FESS是鼻窦炎、鼻息肉、鼻腔肿瘤等疾病的常规微创手术方式。专用器械套（如吸引切割器、咬钳、刮匙、镜头等）能实现精确组织切除、止血及窦口开放，降低术中损伤风险，提高手术安全性。2. 减少并发症：高品质器械可减少术中黏膜撕脱、出血量，降低术后粘连、窦口闭锁等风险，提升患者康复速度和生活质量。3. 适应复杂病例：针对复发性鼻息肉、额窦病变等疑难病例，特殊角度的器械（如弯头吸引器）能更好地暴露术野，提高手术成功率。 现代FESS器械设计更符合人体工程学，配合科室原有高清内窥镜系统，可实现更精细操作，缩短手术时间，提升治疗效果，增加病房周转率 |
| 二 | 设备配置与要求： 0°鼻窦镜（2条）、双头剥离子1把、半锋利半钝性剥离子1把、镰状刀1把、探针1把、直头粘膜咬切钳1把、45°咬切钳1把、直头鼻钳1把、45°鼻钳1把、反咬钳1把、吸引管1根、窦强吸引管1根、40°咬骨钳1把、上颌窦钳1把、鼻剪1把、带吸引剥离子1把、弧口凿1把、槌子1把、消毒盒3个 |
| 三 | 参数、功能、性能等； - 内镜技术参数： 1. 0°内镜，直径≥4mm，长度≥18cm 2. ▲视场角≥75° 3. 蓝宝石镜面，图像要求无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒 4. 镜体内外多层涂层 5. 兼容性高，无需转接口就能连接其他品牌的导光束 6. ▲分辨率≥9.36lp/mm 7. 照度≥1500lx 8. ▲有效景深范围≥3‐98mm 9. 在 A 标准照明体下的显色指数 Ra≥91 10. 在D65标准照明体下显色指数Ra≥94 11. 照明镜体光效≥0.683 12. 综合镜体光效≥0.57 13. 综合边缘光效≥0.086 14. ▲有效光度率≥1400cd/m²/lm 15. 单位相对畸变Vu-z控制量在-39.9% ，减少画面变形 16. 可接受温度≥：269°F和压力值≥：26psi的高温高压灭菌 二、FESS器械技术参数（▲器械与镜子为同一品牌） - 剥离子，双端，长 ≥20 cm - 剥离子，双端，半锋利和钝形，分段，长≥20 cm - 镰状刀，尖头，长≥19 cm. - 触诊探针，双头，探察上颌窦口，长约19 cm ，球头规格：直径≤1.2 mm*2.0 mm - 鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，钳头约 3 mm，工作长度约13cm， - 鼻粘膜切钳，损伤组织不多，有效工作长度≥13cm，上向弯约45 °，钳头约3 mm - 鼻钳，直角，有效工作长度≥13 cm - 鼻钳，上翘约45 °，有效工作长度≥13 cm - 鼻窦咬除钳，有效工作长度≤10 cm，上沿后切口. - 吸引管，标定标记 5 cm - 9 cm，有效工作规格约：≤10 cm*9 Fr - 窦腔吸引管，长弧形，LUER锁，长约12.5cm，外径约3.0 mm - 咬骨钳，硬性，上翘约40 °，非贯穿切割，规格约2 mm，有效工作长度≥17 cm。 - 反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲约115°，活动颚向后开口约可达140°，有效工作长度约10 cm - 鼻剪，轻便，切刃长度约10 mm，锯齿状，直角，有效工作长度≥11mm - ▲带吸引剥离子，长度≥19cm - 弧口凿，凹形，宽度3mm，长度≥19cm - 槌,配套弧口凿使用 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；符合国家强制性标准GB系列 需满足的质量、安全、卫生、技术规格、物理特性、包装等技术要求；符合要求 需满足的服务标准、期限、效率、技术保障、质量保证、售后服务、人员组成、验收标准等：满足要求 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__镜子2年器械3个月，现场响应时间：≤_2__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_不适用_年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |