| 内窥镜用超声诊断设备采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途： 1.确定消化道粘膜下肿瘤的起源与性质。 2.判断消化系肿瘤的侵犯深度及手术切除的可能性 3.胆胰系统肿瘤筛查 4.慢性胰腺炎诊断 |
| 二 | 设备配置与要求： 1.超声处理软件1套 2.超声主机一台 3.推车1台 4.探头驱动器1个 5.双频12MHz+20MHz变频探头2根 6.双频胆胰探头1根 7.专用键盘1个 8.驱动器支臂1个 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1.成像模式：B模式 2.▲产品形态：一体便携式 3.图像旋转：在图像冻结状态下，支持360°任意方向、角度旋转 4.▲图像回放：可实现≥1500帧图像回放。图像回放帧数直接影响动态影像的连续性，较高的帧数可更精准捕捉病变的实时动态特征，为提升诊断准确性、降低漏诊风险并辅助术中精准定位与评估，图像回放帧数越高越好 5.图像标注：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组 6.长度测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上两点之间长度测量≥26组，通过多维度采样显著提升病变范围量化精度，降低单次测量误差导致的误判风险，为精准分期、手术规划及疗效评估提供统计学支持 7.▲面积和周长测量：在图像冻结状态下，支持单幅图像上周长和面积测量数据≥26组，多维度的数据帮助医生精准诊断病情、制定个性化治疗方案、评估治疗效果、赋能教学与科研等 8.TGC分段增益：支持≥8段TGC明暗调节功能，每段1-20档超声图像增益可调 9.对比度：支持1-10档超声图像对比度可调，通过多层级灰度区分强化组织界面辨识度 10.画中画：支持超声图像和内镜图像的同屏同步同尺寸实时显示 11.超声图像支持灰阶图、伪彩图，增加对灰阶超声图像的视觉分辨率，有效减少黏膜早期癌变的漏诊 12.4B模式：支持4幅图像同时显示，每幅图像均可独立进行切帧显示 13.局部放大：支持图像局部放大，呈现更清晰的组织细节 14.▲双幅成像：支持同屏同时显示中心频率为12MHz和20MHz的一幅冻结图像及一幅激活图像，既能清晰勾勒出脏器深层组织以及远处病灶轮廓，又可精准捕捉消化道壁的细微结构变化，快速甄别出病变的位置、大小、深度、性质等关键要素，精准判断病情 15.内置存储硬盘≥1TB，支持存储手术视频录像，方便术后复查及病例追溯 16.患者检查信息管理：支持对患者检查信息库进行检索、查看、编辑、保存、 预览、报告打印 17.患者检查信息传输：支持DIC0M标准协议，通过网络可传输患者检查信息 18.▲快速标记：可以设置并使用自定义按键，在图像上可快速进行标识，并支持标识编辑 19.▲应用场景：可根据不同的用户习惯设置不同的默认参数，最多可设置20组 20.数据接口：传输协议支持USB2.0、USB 3.0、TCP/IP、DIC0M协议；存储格式支持BMP、PNG、JPG、TIFF、Run（AVI、WMV）、DICOMDIR等格式，视频输出支持HDMI、SDI、DP、S-Vide、CVBS等多种模式 21.记录回放原始数据：支持记录和回放采集到的超声原始数据，可在离线模式下使用范围调节、对比度调节、TGC调节、标注、测量功能 22.▲支持一键切换两种探头频率，不用更换探头，完成“从表及里”的全面评估满足对消化道肿瘤精准的分期诊断 23.▲二维码报告：支持将超声图像和报告生成二维码，在区域平台协作项目中通过加密整合影像、诊断及操作数据并一键生成电子标识，实现诊疗信息安全高效跨平台协作，减少人工误差并优化全流程管理，需要网络支持。 24.▲内置可充电锂离子电池，充满最长待机90分钟 25.▲支持轨迹球和手势操作 26.兼容性：兼容消化、变频消化、小肠、胆胰、变频胆胰探头，满足多场景应用需求 27.▲主机使用年限≥10年 内窥镜用超声探头： ▲变频消化超声探头1 工作频率：12MHz+20MHz±10%，支持两个频率一键切换 图像几何畸变：≤10% 扫描角度：环形360° 工作长度：2100mm±10% 探头外径：≤2.5mm ▲胆胰超声探头 工作频率：20±10%MHz 图像几何畸变：≤10% 扫描角度：环形360° 工作长度：2100mm±10% 兼容导丝：标称直径≤0.035inch（0.89mm）的斑马导丝 28.如产生接口费用，由投标公司承担。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期：自货物验收合格之日起，内窥镜用超声诊断设备主机及探头驱动器质保期为12个月， 配件质保期为3个月，内窥镜用超声探头质保期为3个月或使用50次内(以先到为准),质保期满后，可提供终身维修现场响应时间：≤__24__小时，维修期间可供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |