| 小鼠独立通气笼IVC 采购需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。▲ | （1）核心用途：为实验小鼠提供洁净、可控的独立通气饲养环境，笼盒内压差可调节正压或负压，可满足免疫缺陷动物的特殊饲养需求，能有效控制饲养环境的微生物与有害气体，保障实验小鼠饲养的环境标准化，支撑动物实验的科学性与准确性。 （2）应用场所：适用于各类开展小鼠相关实验的科研实验室、生物医药研发机构、高校实验动物中心等具备实验动物饲养条件的场所。 （3）适用对象：20-30g 的实验小鼠，单笼盒可饲养 4-7 只。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。★ | 一机 2 架配置形式，1 台 主机为 2 个笼架共 ≥112 个笼盒供应洁净风，全套设备包含笼盒、不锈钢笼架、不锈钢智能型主机三大核心部件，各部件标准配置及要求如下： （一）小鼠 IVC 笼盒（单笼规格 398×178×165mm±10%） 包括塑料盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶和记录卡片5部分；笼盒为带静压箱的上进上排风结构，≥250ml外置饮水瓶 a，塑料盒 底面积≥510CM2，可饲养4-7只20-30g实验小鼠,符合GB 14925-2023《实验动物 环境及设施》及实验动物福利、伦理要求。 笼盒采用聚砜（PSU）全新塑料原料，淡黄透明色，耐酸耐碱,耐高温150℃，可134℃/0.2MPa/20min循环灭菌500次以上不变形。 耐受1m 高度自由落下撞击不破损。 b，塑料盒盖 内置进排气阀、排风滤网、硅胶密封圈、生命气窗（滤网及压板）、水瓶插孔自闭阀及搭扣等附件； 进排气阀为非侵入式结构，防止污染动物，脱离笼架后，进排风阀自动关闭； 排风口设有金属滤网≤（2.5x5cm），防止垫料、饲料颗粒及动物皮毛等吸入排风管道，确保排风管路畅通； 盒盖四周镶嵌硅胶密封圈，与底盒通过搭扣扣紧密封； 盒盖顶部设有带密封胶条的压紧式生命窗，四周带有密封压槽，覆盖≤0.2µm高效滤膜，避免停电故障导致动物窒息，滤膜可水洗灭菌； 饮水瓶孔装有自闭合式金属阀，抽离水瓶后即刻关闭阀片，保证笼内气密性； 耐高温工程塑料制成的搭扣，便于操作者快捷启闭笼盒； c，不锈钢网盖 整体式网架，动物与人员接触处无毛刺尖角，无卡动物脚趾现象； 304不锈钢材质，耐酸耐碱，不长锈； 钢丝φ2.0-4.0mm，焊斑经电化处理后色泽均匀光亮； d，饮水瓶 容量：≥250ml，方型，瓶体采用聚砜（PSU）塑料, 瓶口带密封硅胶圈，可高压灭菌；瓶盖为全不锈钢冲压成型，AISI304不锈钢； 饮水管直径8.0x长度70mm±10%，不漏水不滴水。 e，记录卡片 尺寸：85x115mm±10%，耐高温工程塑料； （二）不锈钢小鼠笼架（规格 1374×500×1753±10%mm，≥8 层 ×7 笼 / 架） 笼架框架为SUS304不锈钢，板材厚度≥1.2mm，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸。 笼架风管用数控激光加工，圆形/椭圆形风管立面开异型孔、光滑无毛刺、切割尺寸精准、误差小，与通气组件（硅胶连接件和阀组件）可快速拆卸清洗。 笼架纵向和横向位置，带有坐标编号，横向位置用A、B、C等英文字母，笼架纵向位置用1、2、3等阿拉伯数字。 在笼架上有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位。 笼架上的进、排风总管与主机之间采用伸缩硅胶软管连接，支持免工具安装（不用抱箍固定），具备可靠的密封性能和防脱落设计。 笼架通气嘴：具有自动关闭功能，当笼盒脱离笼架后，笼架通气嘴能即刻自动关闭，使取下笼盒时气体无外泄，防止交叉污染。 底部带 4 个万向脚轮（聚氨酯PU耐磨轮，304不锈钢支架）其中 2 个带刹车。 （三）不锈钢智能型主机（规格 340×600×158010%mm） 斜面触摸屏，符合人体工程学，操作便捷。配内凹式ABS塑料面板，触摸屏与面板齐平。 主机最大功率250W，可连接2-4个笼架，支持正/负压运行。 内置送、排风两套独立通风过滤系统，采用PLC控制EC送排风风机，控制笼内压力和换气均衡。风机采用低噪音智能EC风机（带蜗壳直流永磁无刷电机）。 进风箱、排风箱处提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度ISO5级。 ≥7英寸彩色触摸屏，通过WiFi实现通讯组网，实时监测笼内温湿度、压力、风量及换气次数等信息。具有停电报警，换气次数、压力、温度、湿度超限报警。 具有设备故障应急运行功能：在PLC控制系统或电路出现故障情况下，可自动切换成由电源直接供电给风机的应急模式运行，确保动物安全。 主机电气安全符合相关标准，通过德国莱茵TUV认证。 进、排风过滤系统提供初、高效两级过滤，初效设置在主机背面，不打开机箱可更换初效。高效采用无隔板过滤器，过滤效率≥99.99%，风量≥350M3/h,笼盒内空气洁净度ISO 5级。 换气次数20-70次/h，可调，运行噪音≤50dB。 有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息。 PLC自带通讯网口，支持手机APP远程监控，实时监测并上传数据（笼内温度、湿度、压力、换气次数等）至物联网云平台，出现故障后可短信推送报警信息。 系统具备三级权限管理,可分配不同的权限进行相应的操作。 主机送风管通过一次注塑成型等径三通给2个笼架送风，采用伸缩硅胶软管连接，支持免工具安装（不用抱箍固定），具备可靠的密封性能和防脱落设计。 废气排放：排风管设有风量平衡调节装置，防止排风管道吸力过大形成负压。 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）▲ | 符合GB14925〈实验动物 环境及设施〉及DB32/T972〈实验动物笼 独立通气笼IVC系统〉要求。独立通风笼（IVC）系统采用 AC220V/50Hz 电源供电，额定功率≥ 250W。系统换气次数可在 20–50 次 /h 范围内调节，气流速度控制在 0.05–0.18 m/s 之间，笼盒内外压差不低于 10 Pa。空气洁净度达到 100 级，菌下落数为 0 个 / 皿，可有效保障实验环境的微生物控制要求。设备运行噪声不超过 55 dB (A)，符合实验室环境噪声控制标准。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” | 需要专用耗材（专机耗材有高效过滤器和初效过滤网） |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__8__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_10年等） |  |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |  |