
	生物安全柜采购需求

	

	一
	适用范围及用途：生物安全柜通过负压与高效过滤，实现人员、样品、环境三方防护，主要用于感染性样本、病原微生物、细胞培养等无菌安全操作。临床用于检验、传染病检测、干细胞与免疫细胞治疗、病理样本处理等，适用于医院、疾控、科研、生物制药及第三方医学检验实验室。

	二
	设备配置与要求：主机：单人单面生物IIA2型安全柜主机；支架：带万向滚轮支架具有锁定功能；UV紫外灭菌灯：254nm,30W UV紫外灭菌灯；内部电源插座：防溅漏内部电源插座，中国制式标准

	三
	技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担）
1、安全柜类别：A2型生物安全柜；
▲2、风机系统：风机系统属于核心部件，要求使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加250%的情况，安全柜仍然能提供安全风速；
3、过滤器：下沉气流和外排气流过滤均采用H14高效过滤器，对于0.3um粒子过滤效率达到99.999%；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积；
4、风速显示：进风风速不低于0.50m/s；沉降风速不低于0.30m/s 。标配气流传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时独立显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全；
5、过滤器显示：高效过滤器寿命数字化实时显示；
6、安全报警连锁：低风速报警功能（当风速数值波动超过20%时提供声光报警）；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；过滤器使用寿命状态实时显示；
▲7、权限管理：通过普通用户模式、管理员模式、工程师模式进行权限管理，每种管理模式对应不同层级功能选项，防止重要参数随意篡改和误操作。
8、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序（提供相关证明资料），防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯；
9、工作区洁净度：洁净等级为ISO14644.1标准Class5级
▲10、外形尺寸：长≤1645mm、整机外部厚度＜755mm，高度≤1400mm；
▲11、工作区尺寸：长≥1520mm、宽≥550mm、高≥650mm；
 12、搁手架：人体工程学设计：通体式搁手架宽度≥1500mm，不需要限位，降低长时间操作疲劳；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流，可选配能自由裁剪长短的皮革搁手架，提高操作舒适度。
13、照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>900 Lux
14、前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4到7°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害，需提供公开原版彩页及实际安装设备图片证明；
15、配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损导变形和断裂。
16、前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成；
17、操作台面：台面与进气格栅一体成型，没有接缝和任何螺丝，减少卫生死角，易于清洁。浅盘式设计，具有集液功能，防止有害液体喷洒泄漏，整个台面可以单独取出，方便对台面以下区域进一步清洁消毒，需提供公开原版彩页及实际安装设备图片证明。
18、操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护；
19、负压保护：四面负压防泄漏设计，全部污染区处于封闭环绕负压腔，防止滤器泄漏、密封失效造成危害；
▲20、柜体涂层：柜体外部为环氧酚+ISOCEDE抗菌涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方检测报告。
21、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端；
22、配置：主机：单人单面生物IIA2型安全柜主机；支架：带万向滚轮支架具有锁定功能；UV紫外灭菌灯：；内部电源插座：防溅漏内部电源插座，中国制式标准

	四
	配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无

	五
	售后服务要求（免费保修期≥_3_年，现场响应时间：≤_24_小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥_6_年等）

	特别提醒：
①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理；
②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数；



