| 经尿道膀胱碎石镜采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1.肾镜1支； 2.16Fr镜鞘一支； 3.20Fr镜鞘一支； 4.23Fr镜鞘一支； 5.接头1支； 6.硬碎屑钳1把； 7.闭孔器1支； 8.取石钳1把； 9.冲洗器接头1只； 10.消毒盒1个； |
| 二 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1、视向角12°，一镜多用。 2、工作长度225±20mm。 ★3、16Fr镜管，工作通道Φ2.5±0.5mm，内置通道保护层，适合超声碎石术（Φ1.8mm±0.2探管）、气压弹道碎石术、激光碎石术。 ★4、20Fr镜管，工作通道Φ3.5±0.5mm，内置通道保护层，适合超声碎石术、气压弹道碎石术、激光碎石术。 ★5、23Fr镜管(含闭孔器)，连续对流设计，工作通道Fr10.5(Ф3.5±0.5mm)，可配接艾力克冲吸器接口，适用于超声碎石术、气压弹道碎石术、激光碎石术。 ★6、器械导引保护设计，引导碎石器械（碎石针、光纤等）前出碎石，避免碎石针上下振动损伤管壁及窥镜，或避免光纤上下漂浮影响碎石精度。 7、双路灌注通道，提供足够灌注液体。 8、器械通道近端双重密封，有效防止灌洗液返流。 9、主动干预式镜管设计，使用者及维护者可评估损坏程度，及时更换配件或送修，节省使用成本及维修支出。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__5__年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |