| 可加温腔镜加压冲洗系统采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：泌尿系碎石过程中，起水泵作用。 |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1 恒温器 1台 2 灌注泵 1台 3 一次性使用加温冲洗管路 5套 4 台车 1台 5 电源线 220v 1根 6 温控线 1根 |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 一、技术参数 1.组成：由灌注泵、恒温器、一次性使用加温冲洗管路组成。 2.系统工作电源：AC220V,50Hz， 3.环境温度: +10℃～+40℃。 4.相对湿度：≤80%。 5.大气压强：50 kpa～106kpa。 6.灌注泵功率≤40VA。 7.具有软镜和硬镜两种工作模式，硬镜工作模式具备恒流和脉冲功能。 8.冲洗压力可调节范围：5.3kpa～33.3kpa（40mmHg～250mmHg）。 9.工作流量可调节范围：（0～535）ml/min。 10.恒温器功≤率750VA。 11.温度可调节范围：25℃～37℃，精确度达0.1℃，最高温度不超过37℃。 12.恒温器控温模式采用数字显示控制系统，完全由微电脑智能控制。 13.一次性使用加温冲洗管路无菌提供，经环氧乙烷灭菌。 二、技术特点 1、灌注方式有多种工作模式设置,适应不同镜种的使用。 2、设备液晶显示屏数字化颜色动态智能显示。 3、恒温器安全模块控制单元通过反馈保护装置实时采集体关键数据进行分析处理，及时自动控制加温启动、暂停、报警和停止操作。 4、可加温腔镜加压冲洗系统智能加温加压，在保证手术安全情况下、低水压、低水量、仍能保持视野清晰。 5、可加温腔镜加压冲洗系统在水压、水流、水温恒定的情况下，接近人体温度保证护术中病人的舒适度,手术恢复时间缩短。 6、灌注泵压力数值调节最小单位为1mmHg，流量数值调节最小值为10ml/min以达到精确控压控流的要求。 7、恒温器温度数值可调节最小单位为0.1℃，以达到精确控温要求。 8、配套的一次性使用加温冲洗管路采用水气分离专利技术，使管路与主机压力传感器无菌隔离，预防交叉感染。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求： 无 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__2__小时，维修期间提供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥____年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |