全高清电子内镜系统采购需求

技术参数： 一、 图像处理装置 ▲1、整体设计要求：光源主机一体式设计，主机带触控面板。 ▲2、光源≥5色LED，为内镜提供真实的色彩还原。 3、测光模式： （1）自动测光：根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节； （2）峰值测光：根据内镜图像的最亮处调节； （3）平均测光：根据内镜图像的平均亮度处进行调节。 4、冻结模式：冻结内镜图像。 5、预冻结模式：在冻结操作和显示前的设置时间段里捕抓到的图像中选择模糊度最低的图像。 6、信号输出：可选择SDI(12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI或SD-SDI)、等端口，图像锐化、清晰可将毛细血管和细微的黏膜结构准确清晰的显示出来。 7、具备窄带成像技术，可处理≥两种窄带光得到的图像。两种特殊光可穿透黏膜表层，显示表浅血管和粘膜下层内血管，得到白光下无法发现的细微病变。 ▲8、具备至少3种特殊光观察模式，显著提高早期病变检出率，为精准诊断与治疗提供可靠依据。 9、具备构造和色彩强调成像技术：联合强调粘膜表面的结构、色调和亮度，得到白光下粘膜纹理更清晰更容易观察病变。 10、具备保持对比度的亮度成像技术：提高较暗部分的亮度，利于观察深层腔体结构。 11、内镜图像大小可选择。 12、观察模式支持16:9或4:3的纵横比切换。 13、可以远程遥控控制录像机、打印机和图像归档系统等。 14、储存记忆功能：即使图像处理装置关闭后，设置也会被保存在内存中。 15、用户设定，至少可以录入15个用户及以上。 16、患者数据预录入：可在术前输入不少于45名患者的数据。 17、可兼容便携式存储器，并可连接及上传数据，可以直接记录高清格式的内镜图片。 18、色调调节可以进行红色、蓝色、色度三种及以上调节，各有≥±8挡可选择。 19、自动增益功能：因内镜先端部距离目标较远而使光线不足时，图像信号可以自动增强。 20、可实现画中画功能，有效辅助观察。 ★21、可兼容已上市同品牌系列的支气管镜 ，胃镜、肠镜、超声内镜等。（佐证材料需提供生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供复印件加盖供应商公章） 二、电子上消化道内窥镜 1、高放大倍率结合宽（广域）景深图像，使整个视野范围内的成像更清晰，切线角度观察消化道内移动目标时，能清晰稳定成像。 2、视野角度正常≥140°，近焦≥60°； 3、景深：正常模式≥3-100mm、近焦模式≤1.5-5.5mm; 4、先端部外径 ≤10.0mm； 5、插入部外径 ≤9.6mm；弯曲部角度：上≥210度、下≥90度；左≥100度、右≥100度；钳子管道内径≥2.8mm； 6、具备副送水功能：内镜具备副送水管道（非附件管道），能连接内镜专用送水泵，可有效冲洗粘膜表面保持诊疗过程中消化道视野清洗。 7、具备光学放大功能，临床中辅助病变进行有效光学诊断。 ★8、可搭配同品牌（非子品牌）消化内镜治疗耗材（送水送气按钮、吸引按钮、洗消刷、先端帽等配件及消化道支架类基础类产品除外），如ERCP类碎石器或ESD类黏膜（高频）切开刀，与内镜适配性更优，减少对内镜钳道及先端部件的磨损，在诊疗操作中提升临床操作安全性。（佐证材料需提供生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供复印件加盖供应商公章） 三、电子结肠内窥镜 1、硬度可调功能：操作医生可根据个人爱好调整插入部的硬度，根据临床中的情况可调整必要的硬度等，应对不同术者、患者、检查场景进行插入； 2、带副送水功能，能够有效冲洗粘膜表层粘液和血块，有利于微小病变的发现，避免漏诊。同时及时发现出血点，进行迅速止血。 3、具备光学放大功能，临床中辅助病变进行有效光学诊断。 4、视野角度正常≥140°，近焦≥60°； 5、景深：正常模式≥3-100mm、近焦模式≤1.5-5.5mm; 6、先端部外径 ≤13.2mm； 7、插入部外径 ≥12.5mm；弯曲部角度：上≥180度、下≥180度；左≥160度、右≥160度；钳子管道内径≥3.7mm； 8、具备副送水功能：内镜具备副送水管道（非附件管道），能连接内镜专用送水泵，可有效冲洗粘膜表面保持诊疗过程中消化道视野清洗。 ★9、可搭配同品牌（非子品牌）消化内镜治疗耗材（送水送气按钮、吸引按钮、洗消刷、先端帽等配件及消化道支架类基础类产品除外），如ESD类黏膜（高频）切开刀等，与内镜适配性更优，减少对内镜钳道及先端部件的磨损，在诊疗操作中提升临床操作安全性。（佐证材料需提供生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书，提供复印件加盖供应商公章） 10、高放大倍率结合宽（广域）景深图像，使整个视野范围内的成像更清晰，切向角度观察消化道内移动目标时，能清晰稳定成像。 - 高清晰度液晶监视器 1、液晶面板不小于31英寸，可与全数字信号兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像； 2、视野角度：≥170度（垂直和水平）； 3、翻转模式：旋转; 4、分辨率/长宽比：≥3840X2160像素 /16：9; 5、对比度：≥1000:1； 6、色域：≥BT.2020/BT.709 7、色量：≥10亿； 8、背光源：LED。 - 台车套组 1、上下左右可旋式支架，方便固定固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。 2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子。 3、可调节底板，随时调整主机放置高度，以便配合周边设备同时配置。 4、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。光滑防水设计,键盘面无接缝,符合医院的卫生要求. 5、内置式电源，保证人身安全。 配置清单： 编号; 产品名称; 数量; 单位; 保修. 1; 图像处理装置; 1; 台; 3年. 2; 电子上消化道内窥镜; 6; 条; 3年. 3; 电子结肠内窥镜; 4; 条; 3年. 4; 高清晰度液晶监视器; 1; 台; 3年. 5; 台车; 1; 套; 3年. 配件. 6; 保养装置; 2; 台; 1年. 7; 送水装置; 2; 台; 1年. 8; 送气装置; 2; 台; 1年. 9; 图文工作站; 2; 套; 1年. 10; 二氧化碳水封瓶; 2; 个; /. 11; 测漏器; 2; 条; /. 12; 图像采集加密狗; 2; 套; /. 13; 送水送气按钮; 20; 个; /. 14; 吸引按钮; 20; 个; /. 15; 钳子管道开口阀; 2; 包; /. 16; 清洗长刷; 20; 条; /. 17; 清洗短刷; 20; 条; /. 18; 空气消毒机; 3; 台; /.