回旋加速器保修采购需求

（一）维修保修保养设备名称、规格型号：医用回旋加速器（PETtrace840）及配套

（二）维修保修保养内容包括：

▲1.服务内容：

（1）回旋加速器及配套附属设备（包括一、二级水冷，空压机），药物合成仪、质控设备等与放射性药物合成相关的附属设备，不包括设备的计量检定。

（2）按照加速器维护保养规程维护设备，满足使用方对回旋加速器升级的合理关切，有义务做好积极配合，不得以非原厂升级拒绝服务和履行保修职责。

（3）18F-FDG未校正合成效率≥70%，药物各项技术指标达到最新版《中华人民共和国药典》，确保临床用药安全。其他药物参照执行，若暂时没有标准，参照业内标准。其他药物参照执行，若暂时没有标准，参照业内标准。如果不能达到合成效率或技术指标，免费提供达到达到合成效率和技术指标的设备，试剂耗材价格不高过现用药物合成仪，并承担药品备案的所有费用。

（4）定制替换氟靶备用靶体一个，减少更换靶膜时的停机时间。

（三）维护保养内容：

年度维护将完成下面全部维护内容，定期维护按产品说明书维护标准完成部分或全部内容。

(1)磁体系统:水连接，磁体门驱动系统，磁体电源，PSMC；

(2)RF系统：RF 系统的机械装置，RFPG，RF 系统；

(3)离子源系统：离子源，气体处理系统，离子源系统；

(4)剥离系统：箔片滚轮，滚轮滑动，导螺杆单元，驱动单元；

(5)诊断系统：快插式探头，萃取箔片电流，射束准直器；

(6)真空系统：旋片泵，扩散泵，Pirani 表，Penning 真空计；

(7)加速器控制系统(ACS)：安全联锁，柜 3，ACU；

(8)靶系统：液体靶填充瓶，液体靶管路，气体靶管路，传输时间，氦冷却系统，氦气压缩机，安全阀；

(9)配电单元：接线盒；

(10)辐射屏蔽：屏蔽水，屏蔽门，空气压缩机，空气歧管；

(11)冷却水系统：次级冷却单元，水歧管；

(12)用户接口盒(CIB)：接线盒；

(13)放射化学系统：化学控制系统；

(14)CCS：安全联锁，CCU/CEU，CEU；

(15)标准化学系统：处理柜，流量调节器；

(16)支持系统：管道。

(17)回旋加速器外围所有配套设施与设备，例如包括但不限于纯净水系统，传输管路，气道管路、热室密闭等管家与一站式维护与维修（含相关配件与耗材，具体见以下附件清单）。

▲（18）附件清单：

总原则：体现正电子制药间（含附属实验与质控）管家式一站全包全保维修服务（含回旋加速器全保要求与耗材及相关外围配套维修配件与更换耗材）

除回旋加速器外的主要清单（不限于此清单，根据实际情况需要按要求满足甲方要求）

| 序号 | 配套设施与设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核素全自动分装系统 | 3 台 |
| 2 | 放射性薄层扫描仪（TLC） | 1 台 |
| 3 | 高效液相色谱仪（HPLC） | 2 台 |
| 4 | 气相色谱仪 | 1 台 |
| 5 | 数字式表面沾污仪 | 8 台 |
| 6 | 活度计 CRC | 12台 |
| 7 | 电子天平 | 3 台 |
| 8 | 干燥箱 | 1 台 |
| 9 | 数字 pH 计 | 1 个 |
| 10 | 细菌内毒素快速检测仪 | 1 台 |
| 11 | 漩涡震荡混合仪 | 2 台 |
| 12 | 超声波清洗仪 | 3 台 |
| 13 | 便携式个人辐射剂量仪 | 3 个 |
| 14 | 辐射剂量监控系统（覆盖制药车间全套） | 1 套 |
| 15 | 专用表面沾污仪 | 1 套 |
| 16 | 净化工作台 | 10 台 |
| 17 | 超纯水处理系统与纯水机 | 2 台 |
| 18 | 手足全身剂量监测仪 | 2 台 |
| 19 | 多用恒温器 | 1 台 |
| 20 | 压力蒸汽灭菌器 | 2台 |
| 21 | 伽马计数仪(全自动放射性计数仪） | 1 台 |
| 22 | 显微镜 | 2 台 |
| 23 | 高速离心机 | 3 台 |
| 24 | 恒温水浴锅 | 2 台 |
| 25 | 二氧化碳培养箱 | 2台 |
| 26 | 尘埃粒子计数器 | 1 台 |
| 27 | 合成仪（合成模块） | 8套（AllinOne合成仪除外） |
| 28 | 氮气吹干仪 | 2台 |
| 29 | 合成及分装热室 | 正电子15台，单光子 2 台 |

回旋加速器与热室及合成仪相关配套：例如相连的液体与气体管路更换，每年至少一次，数量若干（根据甲方需要），分配阀，分配器，活性炭过滤器、纯水处理过滤器等。

回旋加速器相关配套：例如一级、二级水冷、流量表、气压泵等附属设备（根据甲方需要）

（四）服务要求：

1.供应商在国内设有零备件仓库，以保证常规维护零部件的专业供应。

2.供应商必须具备国内同类机型设备的保修能力，并提供服务方案

3.供应商承担过回旋加速器维保工作；

4.售后服务要求：

（1）人员要求：供应商指定一名专业技术人员，对设备系统每周的运行参数、数据进行收集分析，并定期安排现场巡查工作，提前排查回旋加速器的故障发生，保证回旋加速器的开机率。

（2）提供服务期间保证保修设备开机率达到 95%。（按实际工作日算，每超过一天，保修服务期顺延五天）

（3）供应商在必须具备客户服务 400 或 800 专线电话，24 小时接听，全年无休。

（4）服务期内设备发生故障时，接到报修电话后 2 小时内响应，提供电话、网络等技术支持，如以上技术支持无法解决设备故障，维修工程师须在 24 小时内达设备使用现场进行维修，排除故障

5.数字化服务能力要求

（1）供应商必须提供基于专用设备，宽带接入式的数字化远程服务平台。

（2）远程服务平台应具备对回旋加速器核心部件主要参数的实时监测、实时控制能力。

（3）远程服务平台具备温湿度检测，真空状态，水冷温度，压缩空气压力的远程监测服务并提供实时预警功能。

（4）支持具有操作权限的客户，在确保物料、各系统电力供应、水冷机和空压机正常的情况下通过手机、平板电脑或 PC 远程操作设备。

6.预防性保养：提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并在每次维修保养之后提供有效维修及保养报告。

注：▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。