回旋加速器保修采购需求

（一）维修保修保养设备名称、规格型号：医用回旋加速器（PETtrace840）及配套
（二）维修保修保养内容包括：
▲1.服务内容：
（1）回旋加速器及配套附属设备（包括一、二级水冷，空压机），药物合成仪、质控设备等与放射性药物合成相关的附属设备，不包括设备的计量检定。
（2）按照加速器维护保养规程维护设备，满足使用方对回旋加速器升级的合理关切，有义务做好积极配合，不得以非原厂升级拒绝服务和履行保修职责。
（3）18F-FDG未校正合成效率≥70%，药物各项技术指标达到最新版《中华人民共和国药典》，确保临床用药安全。其他药物参照执行，若暂时没有标准，参照业内标准。其他药物参照执行，若暂时没有标准，参照业内标准。如果不能达到合成效率或技术指标，免费提供达到达到合成效率和技术指标的设备，试剂耗材价格不高过现用药物合成仪，并承担药品备案的所有费用。
[bookmark: OLE_LINK1]（4）定制替换氟靶备用靶体一个，减少更换靶膜时的停机时间。
（三）维护保养内容：
年度维护将完成下面全部维护内容，定期维护按产品说明书维护标准完成部分或全部内容。
(1)磁体系统:水连接，磁体门驱动系统，磁体电源，PSMC；
(2)RF系统：RF 系统的机械装置，RFPG，RF 系统；
(3)离子源系统：离子源，气体处理系统，离子源系统；
(4)剥离系统：箔片滚轮，滚轮滑动，导螺杆单元，驱动单元；
(5)诊断系统：快插式探头，萃取箔片电流，射束准直器；
(6)真空系统：旋片泵，扩散泵，Pirani 表，Penning 真空计；
(7)加速器控制系统(ACS)：安全联锁，柜 3，ACU；
(8)靶系统：液体靶填充瓶，液体靶管路，气体靶管路，传输时间，氦冷却系统，氦气压缩机，安全阀；
(9)配电单元：接线盒；
(10)辐射屏蔽：屏蔽水，屏蔽门，空气压缩机，空气歧管；
(11)冷却水系统：次级冷却单元，水歧管；
(12)用户接口盒(CIB)：接线盒；
(13)放射化学系统：化学控制系统；
(14)CCS：安全联锁，CCU/CEU，CEU；
(15)标准化学系统：处理柜，流量调节器；
(16)支持系统：管道。
(17)回旋加速器外围所有配套设施与设备，例如包括但不限于纯净水系统，传输管路，气道管路、热室密闭等管家与一站式维护与维修（含相关配件与耗材，具体见以下附件清单）。
▲（18）附件清单：
总原则：体现正电子制药间（含附属实验与质控）管家式一站全包全保维修服务（含回旋加速器全保要求与耗材及相关外围配套维修配件与更换耗材）
除回旋加速器外的主要清单（不限于此清单，根据实际情况需要按要求满足甲方要求）
	序号
	配套设施与设备
	数量

	1
	核素全自动分装系统
	3 台

	2
	放射性薄层扫描仪（TLC）
	1 台

	3
	高效液相色谱仪（HPLC）
	2 台

	4
	气相色谱仪
	1 台

	5
	数字式表面沾污仪
	8 台

	6
	活度计 CRC
	12台

	7
	电子天平
	3 台

	8
	干燥箱
	1 台

	9
	数字 pH 计
	1 个

	10
	细菌内毒素快速检测仪
	1 台

	11
	漩涡震荡混合仪
	2 台

	12
	超声波清洗仪
	3 台

	13
	便携式个人辐射剂量仪
	3 个

	14
	辐射剂量监控系统（覆盖制药车间全套）
	1 套

	15
	专用表面沾污仪
	1 套

	16
	净化工作台
	10 台

	17
	超纯水处理系统与纯水机
	2 台

	18
	手足全身剂量监测仪
	2 台

	19
	多用恒温器
	1 台

	20
	压力蒸汽灭菌器
	2台

	21
	伽马计数仪(全自动放射性计数仪）
	1 台

	22
	显微镜
	2 台

	23
	高速离心机
	3 台

	24
	恒温水浴锅
	2 台

	25
	二氧化碳培养箱
	2台

	26
	尘埃粒子计数器
	1 台

	27
	合成仪（合成模块）
	 8套（AllinOne合成仪除外）

	28
	氮气吹干仪
	2台

	29
	合成及分装热室
	正电子15台，单光子 2 台


回旋加速器与热室及合成仪相关配套：例如相连的液体与气体管路更换，每年至少一次，数量若干（根据甲方需要），分配阀，分配器，活性炭过滤器、纯水处理过滤器等。
回旋加速器相关配套：例如一级、二级水冷、流量表、气压泵等附属设备（根据甲方需要）
（四）服务要求：
1.供应商在国内设有零备件仓库，以保证常规维护零部件的专业供应。
2.供应商必须具备国内同类机型设备的保修能力，并提供服务方案
3.供应商承担过回旋加速器维保工作；
4.售后服务要求：
（1）人员要求：供应商指定一名专业技术人员，对设备系统每周的运行参数、数据进行收集分析，并定期安排现场巡查工作，提前排查回旋加速器的故障发生，保证回旋加速器的开机率。
（2）提供服务期间保证保修设备开机率达到 95%。（按实际工作日算，每超过一天，保修服务期顺延五天）
（3）供应商在必须具备客户服务 400 或 800 专线电话，24 小时接听，全年无休。
（4）服务期内设备发生故障时，接到报修电话后 2 小时内响应，提供电话、网络等技术支持，如以上技术支持无法解决设备故障，维修工程师须在 24 小时内达设备使用现场进行维修，排除故障
5.数字化服务能力要求
（1）供应商必须提供基于专用设备，宽带接入式的数字化远程服务平台。
（2）远程服务平台应具备对回旋加速器核心部件主要参数的实时监测、实时控制能力。
（3）远程服务平台具备温湿度检测，真空状态，水冷温度，压缩空气压力的远程监测服务并提供实时预警功能。
（4）支持具有操作权限的客户，在确保物料、各系统电力供应、水冷机和空压机正常的情况下通过手机、平板电脑或 PC 远程操作设备。
6.预防性保养：提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表，并在每次维修保养之后提供有效维修及保养报告。

注：▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。



