直线加速器维保采购需求

一、设备情况及服务范围：

（一）设备型号：TRILOGY

（二）设备数量：1台

（三）提供整机全保，包含直线加速器、CBCT、OBI、MLC、EPI、CCTV 监视器和摄像头、病人定位用激光器、对讲系统、室内监视器、水冷机、稳压器、空气压缩机、ARIA网络系统、Eclipse计划系统、肿瘤信息化管理系统。

二、服务要求

（一）供应商服务能力及人员要求

★1、供应商应具有服务团队，投标所提供人员资质、公司资质均为供应商自有，不得将本项目授权、分包或转包。

2、供应商为本项目配备不少于1名经设备生产厂商培训的工程师（并提供相应的培训证书及近三个月在投标人公司的在岗社保证明，社保需由本公司（或其分公司）缴纳，外包、代缴的形式不认可。）

3、供应商为本项目配备不少于1名经设备生产厂商ARIA 及Eclipse软件维修培训的工程师。（并提供相应的培训证书及近三个月在投标人公司的在岗社保证明，社保需由本公司（或其分公司）缴纳，外包、代缴的形式不认可。）

4、为有效保障临床物理QA/QC工作质控要求，供应商需具备经国家卫生部门颁发的LA物理师证书的工程师（并提供相应的培训证书及近三个月在投标人公司的在岗社保证明，社保需由本公司（或其分公司）缴纳，外包、代缴的形式不认可。）

（二）服务的具体要求

▲1、供应商在合同期内保证设备96%的开机率（按365日计算，停机时间不能超过15天）。开机率低于96%的，达不到开机率，严重影响临床工作，采购方有权终止合同并要求供应商赔偿损失。

2、售后服务热线：提供400免费热线电话，24小时 *365天有工程师接听，提供快速诊断和技术支持服务。

3、响应要求：在保修服务期内不分节假日，接到现场报修电话后，立即响应。在12小时内派工程师到现场实施维修，维修时间不限节假日；

▲4、提供年检和QA支持，每年用三维水箱对加速器进行数据采集，对设备速流指标指标进行检测，保障设备质量指标。

5、预防性保养：按照保养计划提供，每年按要求提供4次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。包括但不限于记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照设备生产厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况、提供设备保养内容清单。

▲6、医用电子直线加速器重大维修或更换重要部件（如：加速管、微波功率源和靶等）后，进行状态验收检测并提供检测报告。

▲7、供应商对现有肿瘤信息化管理系统的日常维护，更新及升级。

（三）备件方案

1、确立零部件需求后，供应商应在24小时内送达现场。

▲2、供应商提供维修保养服务时，更换的所有备件需为原厂全新未拆封零配件，满足设备运行要求,确保不会对设备质量产生不良影响

（四）远程诊断

远程连接：供应商需提供远程连接方案的实时远程服务，在用户允许的情况下可以接入设备，以保证维修的及时性，且远程服务应满足以下需求：

该远程服务可以实现远程不断监控和保护医疗设备，及时发出预警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率。

（五）企业本地化售后与技术能力保障

供应商在项目所在省域内设立售后维修点，实现属地化就近服务。（注：售后维修点须要为是供应商自有，可以是供应商本身或其分公司/子公司，不接受其他合作形式的第三方机构。（并提供对应证明材料）

注：▲表示实质性参数，★表示重要参数，实质性参数不响应则投标无效。