## Sheet1
内镜专用强效多酶清洗液采购需求
类别 | 耗材名称 | 耗材规格 | 使用科室 | 计划价 | 单位 | 年使用量 | 总金额 | 使用参数
| 内镜专用强效多酶清洗液5L | 5L | 消毒供应中心 | 1080 | 桶 | 305 | 329400 | 符合医用清洗剂要求：1.企业资质：生产企业营业执照、消毒产品生产许可证、取得ISO 9001质量管理体系认证证书、通过ISO 13485医疗器械生产质量体系认证。2.酶的成分：含蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶、表面活性剂，并附酶活度检测报告。3.适用于精密贵重、结构复杂、管腔类手术器械、软式内镜（胆道镜、纤支镜）、硬式内镜及附件（镜头、摄像线）、手术机器人器械等常见医疗器械的清洗去污。4.满足不同品牌清洗消毒机、手工清洗及超声清洗要求，稀释比例：1:400及以上。5.对有机物（如蛋白质、血液、脂肪等）有较强的分解及去除能力，清洁能力强，渗透性好，可深入管腔内部。6.对生物膜去除效果好，细菌减少值≥90%，且ATP含量减少值≥90%（需按说明书最大稀释比例测试，测试方法符合T/WSJD 002标准规定的方法）。7.对手术器械材料钛、不锈钢、铜、PC(聚碳酸脂）、橡胶、硅胶、塑料、光学镀膜等基本无腐蚀，稳定性好，提供权威腐蚀性检测报告。8.有符合《医用清洗剂卫生要求》的证明文件及国家认可的第三方清洗效果检测报告：对菌血悬液中细菌的去除率≥99.5%；且ATP含量下降率≥99.5%；对人工模拟污染物的去除率≥97%；对蛋白质的去除率≥95%；对淀粉的去除率≥70%；对脂肪的去除率≥60%。9.产品不含有毒有害物质，对人体无毒无刺激，不引起皮肤变态反应，不得检出荧光增白剂，砷含量（1%溶液）<0.05mg/kg，铅含量（1%溶液）<1mg/kg，甲醛<0.1mg/g，甲醇<1mg/g，并提供第三方检测报告。10.低泡、易清洗，无残留，无污染。11.原液PH值中性，7-7.5。12.液体中的细菌菌落总数≤100cfu/mL，并提供第三方检测报告。13.有效期至少为2年。14.保证供货的及时性，医院发出计划后2小时内响应，24小时送货到位。15.提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告。16.签订合同前完成产品性能验证。
总计：
竞标要求：如投标为进口产品请提供生产厂家授权，投标请携带样品