## Sheet1
医用碱性清洁剂采购需求
类别 | 耗材名称 | 耗材规格 | 使用科室 | 计划价 | 单位 | 年使用量 | 总金额 | 使用参数
消毒清洗类耗材 | 医用碱性清洁剂 | 3.78L（1加仑） | 消毒供应中心 | 952 | 桶 | 407 | 387464 | 符合医用清洗剂要求：1.企业资质：生产企业营业执照、消毒产品生产许可证、取得ISO 9001质量管理体系认证证书、通过ISO 13485医疗器械生产质量体系认证。2.外观为无色至淡黄色透明均匀液体，无沉淀、无悬浮物、无分层、无刺激性异味。3.适用于手术器械、硅胶、呼吸管道等常见医疗器械的清洗去污。4.满足不同品牌清洗消毒机、手工清洗及超声清洗要求，稀释比例：1:500以上。5.对有机物（如蛋白质、血液、脂肪等）有较强的分解及去除能力，可有效去除凝固血渍、脂肪油污、粘液等污垢，重污清洗彻底，渗透性好，可深入管腔内部。6.对生物膜去除效果好，细菌减少值≥90%，且ATP含量减少值≥90%（需按说明书最大稀释比例测试，测试方法符合T/WSJD 002标准规定的方法）。7.对于新型的手术器械材料不锈钢、钛合金、铜、塑料、硅胶无腐蚀、无变色，稳定性好，提供权威腐蚀性检测报告。8.有符合《医用清洗剂卫生要求》的证明文件及国家认可的第三方清洗效果检测报告：对菌血悬液中细菌的去除率≥99%；且ATP含量下降率≥99%；对人工模拟污染物的去除率≥95%；对蛋白质的去除率≥90%；对淀粉的去除率≥70%；对脂肪的去除率≥70%。9.产品不含有毒有害物质，对人体无毒无刺激，不引起皮肤变态反应，不得检出荧光增白剂，砷含量（1%溶液）<0.05mg/kg，铅含量（1%溶液）<1mg/kg，甲醛<0.1mg/g，甲醇<1mg/g，并提供第三方检测报告。10.低泡、易清洗、无残留、无水印、无污染。 11.原液PH值为9-13.5。12.液体中的细菌菌落总数≤100cfu/mL，并提供第三方检测报告。13.符合《消毒技术规范》对大肠杆菌的杀菌率>90%，对铜绿假单胞菌的杀菌率>90%，有杀菌作用；14.有效期至少为2年。15.保证供货的及时性，医院发出计划后2小时响应，24小时送货到位。16.提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告。17.签订合同前完成产品性能验证。
总计：
竞标要求：如投标为进口产品请提供生产厂家授权，投标请携带样品