| 电子下消化道内窥镜（光学放大）采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一 | 适用范围及用途：设备适用于下消化道早癌筛查，提高早癌检出率、靶向精准活检，指导微创治疗，提高早癌生存率。 |
| 二 | 设备配置与要求： 一、电子下消化道内窥镜（光学放大） 1根 |
| 三 | 技术参数与性能要求： 1）高感图像传感器，输出全高清图像。 2）▲光学放大：最大光学放大倍数≥140倍，并搭载多段变焦功能。 3）视野角：正常观察≥140°，放大观察≤80°。 4）观察景深：正常3~100mm，放大1.5~2.5mm。 5）▲先端部直径（插入部）：≤11.7mm，软性部直径（插入部）：≤11.8mm。 6）弯曲角度：上下≥180°，左右≥160°。 7）最小钳道内径：≥3.2mm。 8）工作长度：≥1300mm，全长：≥1600mm。 9）具有前射水功能。 10）结肠插入技术：具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能。 11）具备无线插拔技术、无线连接技术。 |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：无。 |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥ 3 年，现场响应时间：≤ 24 小时，维修期间可以提供备用镜，设备技术培训，设备使用年限≥ 6年等） |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |