检影镜采购需求

1. 光学参数

1.1 屈光补偿范围：标准 -35D～+20D；

1.2 补偿档位：24～29 档（6D 内 1D 步进，12D 内2D步进，15D以上 5D 步进）

1.3 观察视场角：约10°～15°（单次约 2 个视盘直径）

1.4 分辨率：≥10 lp/mm

2. 照明系统

2.1 光源：3.5V/1W～2.8W 卤钨灯或LED（寿命约 10 万小时）

2.2 色温：约3200K（接近日光）

2.3 光阑 / 光斑：大光阑、小光阑、裂隙、中心网格、半圆等 5～6 种

2.4 滤光片：无赤（绿）、钴蓝、偏光等

2.5 亮度调节：连续可调，稳定性 ±2%

3. 电气与机械

3.1 电源：3.7V 锂电池（1500mAh）或 220V 交流

3.2 充电：AC220V,50/60Hz 防过充

3.3 重量：约250–350g
