## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：重症医学科一病区 |  | 项目名称：便携式彩色多谱勒超声诊断系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 超声作为一项临床检查的有效手段，已普遍用于急性呼吸衰竭病因判断、评估心脏的收缩和舒张功能、确定是否有心包积液或心脏压塞、休克病因鉴别、血管穿刺或血管通道建立的可视化等等
1.2 | 具体应用场所 | 重症医学科一病区
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 主机1台，单晶体凸阵探头1把，线阵探头1把，单晶体相控阵探头1把，锂电池1组，多功能台车1套，三探头扩展器一套
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 经食道探头1把
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1：支持移动设备无线传输和远程实时培训、教学，要求将机器超声图像、实时扫查图像、切面、打图手法通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 2：支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、经食道 3：自动速度时间积分测量（自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图） 4：自动舒张功能评估：自动舒张功能评估, 自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数E, A, E/A, e', E/e'。 5：实时自动射血分数测量：可在图像解冻状态下实时扫查并自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析。
★3.2 | 关键硬件配置 | 1：凸阵探头频率范围：超声频率 1.3-6.0MHz，支持扩展成像 2：相控阵阵频率范围：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90° 3：按键线阵探头频率范围：超声频率范围 3.0-11.0MHz 4：经食道探头频率范围：超声频率范围4.0-6.0MHz
3.3 | 关键软件功能 | 1：自动下腔静脉定量分 2：自动B线检测 3：一键自动优化 4：穿刺针增强技术
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | 无
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 4 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：广西配备售后服务团队
5.5 | 技术培训 | 临床装机培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 1 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10 年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。