| 桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请科室：药学部 |  | 项目名称：高效液相色谱串联质谱检测系统 |
| 数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产 |
| 序号 | 以下模板供使用部门拟定参数时作为参考，包含但不限于以下五个方面，每条参数单独列一项，可按照重要程度标注“▲”（实质性参数）和“★”（重要参数）。需求参数是精准匹配功能、性能与成本的决策基石，直接决定项目成败，请科室务必认真填写。 |  |
| 一 | 适用范围及用途：▲取得NMPA医疗器械II类注册证，基于色谱、质谱原理，与配套的检测试剂共同使用，用于对来源于人体的生物样品中的有机小分子化合物进行定性或定量检测，并可拓展开展相关临床科研项目。 抗感染; 美罗培南、亚胺培南、替考拉宁、去甲万古霉素、万古霉素、替加环素、阿米卡星、头孢哌酮、头孢他啶、哌拉西林、舒巴坦、阿维巴坦钠、他唑巴坦、阿奇霉素、莫西沙星、氧氟沙星、磺胺甲恶唑、甲氧苄啶、伏立康唑、泊沙康唑、氟康唑、两性霉素B、伊曲康唑、达托霉素、卡泊芬净、米卡芬净、艾沙康唑、多粘菌素B、硫酸粘菌素E、利奈唑胺、拉米夫定、依非韦伦、齐多夫定、奈韦拉平、洛匹那韦、替诺福韦、利托那韦、阿巴卡韦、拉替拉韦、多替拉韦、利巴韦林、瑞德西韦、奈玛特韦、羟氯喹、氯喹、异烟肼、乙胺丁醇、利福喷丁、吡嗪酰胺、环丝氨酸、利福平、贝达喹啉、氯法齐明、乙酰异烟肼. 免疫系统; 他克莫司、环孢霉素、霉酚酸、依维莫司、西罗莫司、硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤. 神经系统; 阿戈美拉汀、阿米替林（去甲阿米替林）、西酞普兰、氯丙嗪、多虑平、米氮平（去甲米氮平）、氟西汀（去甲氟西汀）、氟伏沙明、帕罗西汀、度洛西汀、舍曲林、文拉法辛（去甲文拉法辛）、氯丙咪嗪（去甲氯米帕明）、艾司西酞普兰、曲唑酮、氨磺必利、阿立哌唑（脱氢阿立派唑）、氯丙嗪、氯氮平（去甲氯氮平）、氟哌啶醇、奥氮平、奋乃静、喹硫平（N-脱氢喹硫平）、利培酮（帕里哌酮）、舒必利、齐拉西酮、布南色林、哌罗匹隆、鲁拉西酮、卡马西平、苯妥英、丙戊酸钠、奥卡西平代谢物、左乙拉西坦、氯硝西泮、拉莫三嗪、丙戊酸镁、托吡酯、加巴喷丁、扑米酮、伏硫西汀、阿普唑仑、地西泮、艾司唑仑、劳拉西泮、奥沙西泮、苯巴比妥、硝基安定、咪达唑仑、氯硝安定. 抗肿瘤; 甲氨蝶呤、5-FU、培美曲塞 、紫杉醇、多西他赛、环磷酰胺、白消安、 拉帕替尼、阿帕替尼、埃克替尼、尼诺替尼、吉非替尼、克唑替尼、舒尼替尼/去乙基舒尼替尼、伊马替尼/去甲伊马替尼、阿法替尼、帕唑帕尼、奥希替尼、阿昔替尼、厄洛替尼、氟马替尼、仑伐替尼、伊布替尼、泽布替尼. 血液系统; 华法林、达比加群酯（达比加群）、利伐沙班. 呼吸系统; 茶碱、多索茶碱. 其它; 舒芬太尼、美沙酮、敌草快、罗沙司他、阿仑膦酸钠. |
| 二 | 设备配置与要求： 1.液相色谱串联质谱检测系统 1 套 2.软件工作站1 套 3.氮气发生器 1 台 4.UPS备用电源(延迟1小时) 1 套 5.氩气1瓶 6.电脑1台 7.打印机1台 ★8.医械级（II类注册）色谱柱 2 套 9.维修工具包 1 套 10.不少于10个临床检测项目的方法学建立及现场性能验证服务 |  |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 硬件参数 1.液相泵系统 ▲1.1流速范围：至少支持0.0001—10.0000 ml/min，0.0001ml/min 步进； 1.2流速精密度：≤0.06 % RSD ； 1.3安全机制：支持高压、低压报警、漏液报警等； 1.4梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进； 1.5梯度混合精度：±0.5%RSD； ▲1.6要求液相色谱部分为模块化非一体机结构设计，满足频繁科研方法开发、拓展升级的便利性需求。 2液相自动进样器 ▲2.1 进样量：0.1—100uL（最大可拓展至2000uL）,全量进量，进样量可变； 2.2进样量准确度：≤1%； 2.3进样量精密度：RSD≤0.25%； △2.4交叉污染：≤0.0005% (萘、洗必泰，典型值)； 2.5进样线性: ≥0.9999； 3柱温箱 ▲3.1 不少于双色谱柱同时运行，非单纯卡位，无需手工切换；（提供柱温箱实物图照片及工作原理图） ▲3.2 具有色谱柱同步在线清洗功能：当一支色谱柱在进行分析工作时，另一支色谱柱同步自动清洗。连续100次测定结果不精密度＜20%（提供厂家出具的相关技术证明材料） ▲3.3 柱温箱集成独立控制面板，能够实时显示工作模式及工作状态；（提供柱温箱面板实物图照片） ▲3.4 为保证使用合规性和后期使用的便利性，需提供与所投产品同品牌的二类注册色谱柱 4.质谱检测器 4.1独立 ESI，无需卸真空即可拆洗离子源，常规维护免工具； 4.2离子源采用两路辅助加热雾化气，辅助加热气温度＞ 600℃，可确保最大的离子化效率； 4.3质量范围： 至少支持m/z 2-1950； ▲4.4扫描速度： 最高可达30000Da/sec ； 4.5质量稳定性：≤ 0.05u/24hr； 4.6动态线性范围：最高可达 107；（十的七次方） 4.7最小延迟时间：≤ 1msec； 4.8正负极切换时间：≤ 5msec； ▲4.9检测限： （ESI+）正离子：1pg 利血平，MRM（609->195）， S/N >600000:1（RMS）； （ESI-）负离子：1pg 氯霉素，MRM（321->152）， S/N >500000:1（RMS）；（提供国家权威机构检测报告） 4.10 Q1带有预四极杆和后四极杆，用作离子聚焦和抗污染功能，预四极杆要求为非S型； ▲4.11 要求碰撞池为非弯曲型； ▲4.12 离子传输通道：采用非锥孔类结构设计，不存在锥孔堵塞问题；（提供离子源接口的实物结构图并加盖制造商公章作为佐证） 4.13 检测器： 离轴连续打拿电子倍增器，动态范围≥2×107，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计。 5.软件工作站 5.1液质联用分析软件：要求为全中文界面，可自由添加、修改、提取化合物的信息以及分析和处理方法； 5.2要求可实现与HIS/LIS系统连接；可实现报告通过互联网发送； 5.3支持自动调谐功能，具备审计追踪、数据库定制及优化，符合 FDA、CFR、 GMP/GLP 规范要求。 |  |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 是，试剂耗材是通用类耗材。 |  |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥__3__年，现场响应时间：≤__48__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） 维修机器超1周需提供备用机，需提供设备技术培训。 |  |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |  |