## 彩色多普勒超声诊断系统 (心血管方向含经胸四维）
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：超声医学科 |  | 项目名称：彩色多普勒超声诊断系统(心血管方向含经胸四维）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 为临床提供精准高效的成像性能，以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用
1.2 | 具体应用场所 | 超声科诊室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 具备≥23.5英寸高分辨率、高对比度显示器，可实现最佳空间和动态分辨率，分辨率≥1920×1080 具备≥12.0英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏 具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | ▲1.1具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 ▲1.2具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 ▲1.3具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，无取样框，无角度依赖，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 ▲1.4具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | ★1.1四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及成人经食道容积成像探头 ★1.2具备显示器: ≥23.5英寸，高分辨率、宽视野显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。 ★1.3成人相控阵探头：频率2.0-5.0MHz ，扫描角度≥120°（全视野成像，包括彩色、二维成像） ★1.4 腹部探头扫描深度≥50cm
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.cSound™软波束成像平台，采用宽波速发射和接收信号方式，将射频信号（RF signal）实时存储到本地大数据中，通过GPU直接调用RF信号利用各种先进算法，将更多的原始数据以高清图像方式呈现出来。cSound3.0采用更高迭代的GPU及强大的Edison平台，实现了AI技术的临床应用，如自动识别和选择标准切面，以利于提高心脏定量分析的准确性和重复性。 2.动态空间聚焦技术：从不同角度高速连续扫描同一像素点，将同一像素点所有回波信号进行合成，使信号得以大大增强使得空间分辨率大幅提升；整个声场所有像素合成在瞬间同时完成，达到整场聚焦的效果，提升了时间分辨率。 3. 具备儿科心脏Z-score评分系统 4. 成人相控阵探头：2.0-5.0MHz 5.小儿相控阵探头：2.0-8.0MHz 6.经食道探头：4.0-8.0MHz 7.浅表线阵探头：4.0-10.0MHz
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 5年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 不少于2天（16小时）
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。