## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：耳鼻咽喉头颈外科 |  | 项目名称：手术显微镜
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 术显微镜，集成4K成像系统与顶级光学技术，提供高分辨率、大景深的立体手术视野，支持以下核心临床场景： 1.耳科显微手术：适用于中耳乳突根治术、鼓室成形术、人工耳蜗植入术、听骨链重建术、面神经减压术等精细操作，可清晰辨识听骨链、面神经、半规管等微小结构，大幅提升听力重建手术的精准度与安全性。 2. 鼻窦及颅底手术：支持显微镜与鼻内镜联合手术，适用于复杂鼻窦炎、鼻息肉切除术、鼻中隔矫正术及鼻腔鼻窦肿瘤切除术，可实现深部术区的无死角照明与放大，减少黏膜损伤，提升病变切除彻底性。 3.咽喉及头颈外科手术：适用于支撑喉镜下声带息肉 / 小结切除术、喉癌显微切除术、扁桃体及腺样体切除术、头颈部浅表肿瘤切除及淋巴结清扫术，为精细解剖与病变完整切除提供保障，同时最大限度保护喉功能。 4.教学与科研支持：设备内置 4K 摄像系统，支持术中高清图像采集、录像与远程示教，满足临床教学、病例讨论与科研需求，助力科室技术水平提升。
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、主镜 1.1具有最顶级光学品质，全光路复消色差T镀膜技术；​ 1.2无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，主刀最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）； 1.3单一连续可调节物镜下，最小工作距离≤200mm ▲*1.4单一连续可调节物镜下，最大工作距离≥610mm；​ ▲1.5广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-6D，眼杯高度可调； 1.6主刀镜可调节角度≥160度； 1.7全功能可编程手柄，可自由设定控制参数；​ 1.8 配备手动调节旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； 2、助手镜 2.1 助手镜可调节角度≥160度； 3、照明系统​ ▲*3.1照明光源：主光源及备用光源≥300W氙灯照明系统，自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能。 4、支架系统​ ▲*4.1平衡调节：按键电动自动平衡系统 4.2显微镜支架底盘尺寸≥720mm×720mm，保证显微镜使用稳定性；​ 4.3术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示 4.4过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；​ 4.5自动抽真空：可将无菌罩内空气变频抽吸排除，使无菌罩紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。 4.6主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º 4.7全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，使操作变得简单，直观； 4.8变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度​ 4.9通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能​ 4.10防震颤支架：支架采用减震马达，使支架快速减震停摆 5、摄像系统​ 5.1真正一体化设计，内置标配原厂摄像头，无需外接分光器和视频适配器 5.2一体化触摸屏集控系统：通过≥24英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限。 5.3具备完整影像系统，可以进行手术视频及图片的存储、显示、导出功能
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.▲*1.4单一连续可调节物镜下，最大工作距离≥610mm；​ 2.▲*3.1照明光源：主光源及备用光源≥300W氙灯照明系统，自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能。 3.▲*4.1平衡调节：按键电动自动平衡系统
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.▲*1.4单一连续可调节物镜下，最大工作距离≥610mm；​ 2. ▲1.5广角目镜，屈光补偿范围≥+5D至-6D，眼杯高度可调； 3.▲*3.1照明光源：主光源及备用光源≥300W氙灯照明系统，自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能。 4.▲*4.1平衡调节：按键电动自动平衡系统
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 1. 安装验收后提供不少于 2 次现场操作培训，覆盖科室所有医护人员；
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 8 年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。