## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表 |  |  | 备注/填写指引（提交参数删除此列）
申请科室：耳鼻咽喉头颈外科 |  | 项目名称：二氧化碳激光手术治疗系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：进口
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 主要临床功能 1.精确切割：利用10.6μm波长红外光的高能量密度，实现对组织的精准切割，同时通过热效应凝固小血管，减少术中出血，适用于精细手术操作。 2.组织汽化：通过热效应使病变组织（如疣、痣、糜烂面）快速汽化脱落，保留正常组织，具有创伤小、恢复快的特点。 3.凝固止血：封闭小血管、淋巴管，减少术后出血、水肿及淋巴漏，降低感染风险。 4.消融病变：逐层去除增生或异常组织（如息肉、癌前病变），促进创面修复，适用于表浅性病变的治疗。 主要临床用途 1.皮肤科：治疗寻常疣、扁平疣、尖锐湿疣、色素痣、皮肤癌前病变（日光性角化病）、瘢痕疙瘩（早期）、腋臭（破坏大汗腺）、皮肤小肿瘤（如脂肪瘤、纤维瘤）。 2.妇科：治疗宫颈柱状上皮异位（宫颈糜烂）、宫颈息肉、宫颈尖锐湿疣、外阴色素减退病变（外阴白斑）、外阴尖锐湿疣。 3.耳鼻喉科：切除鼻息肉、扁桃体肥大（部分病例）、咽喉部良性肿瘤（乳头状瘤）、外耳道良性病变（耵聍腺瘤）、鼻出血（凝固止血）。 4.口腔科：切除牙龈瘤、口腔黏膜良性病变（黏液腺囊肿）、智齿冠周炎盲袋切除、口腔癌前病变（白斑、红斑）。 5.外科：体表小肿瘤切除、脓肿切开引流（精准定位）、腋臭根治（汽化大汗腺）。 该系统因创伤小、止血效果好、恢复快等特点，广泛应用于表浅组织病变的微创治疗。 | 【重要指标】 清晰描述设备用于解决何种临床问题、支持何种诊疗项目、目标患者群体等。示例： “用于全身各部位X射线计算机断层扫描成像，需支持心脏冠脉CTA、脑卒中灌注、肿瘤放疗定位等高阶临床功能。”
1.2 | 具体应用场所 | 手术室 | 明确设备计划安装及使用的具体房间或区域。示例： “急诊科CT室”、“中心实验室分子平台”。
2 | 设备标准配置与选配件要求 |  | （请务必区分标准配置与选配，避免后期费用纠纷）
2.1 | 主机标准配置 | 一体化激光控制主机1台，内置激光发生器、电源模块、冷却系统、主控电路板、人机交互模块 原厂标配激光出射接口保护装置1套 主机电源线1根、数据传输连接线1套 原厂出厂校准检测报告1份、产品合格证1份 中文操作使用说明书、维护保养手册各1份 | 列出设备出厂必须包含的所有主机部件、内置软件模块及基础附件。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 可重复使用金属关节臂：适配主机功率输出范围，转动角度满足手术操作视野要求。手术手柄：含聚焦镜头，适配不同手术模式切换。一次性无菌激光手柄套：适配标配手柄规格，满足无菌手术要求。防护目镜：符合对应激光波长防护标准，含术者防护镜1副、患者防护眼罩1套。排烟管路：适配主机排烟接口规格，长度满足手术室布局要求。脚踏控制开关：防水设计，支持激光发射启停控制。 | 指为满足基本使用功能所必需、但可能需单独报价的部件。例如： “原装双筒高压注射器”、“专用诊断显示器（≥2台）”、“呼吸门控装置”。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无 | 非必需，但能提升效率或扩展功能的项目。示例： “高级后处理工作站（额外席位）”、“自动穿刺活检系统”。
3 | 技术参数与性能要求 |  | （★为重要指标，▲为核心指标。一行一项，建议按性能、硬件、软件、安全分类填写）
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 激光类型：二氧化碳气体激光器，输出波长为10.6μm，波长偏差不超过±0.1μm 输出功率范围：连续模式输出功率范围覆盖0.5W~60W，功率调节步进不超过1W，功率输出误差不超过±10% 工作模式：支持连续输出、脉冲输出、超脉冲输出、点阵输出多种模式切换，其中脉冲频率范围覆盖1Hz~100Hz，脉冲宽度可调范围不窄于100μs~10000μs 激光输出稳定性：连续工作30分钟后，输出功率稳定性偏差不超过±5% 冷却方式：内置封闭循环水冷却系统，可支持连续4小时以上满功率工作，冷却系统具备水温、水位异常报警功能 瞄准定位：配备同轴红光瞄准系统，红光功率不超过5mW，光斑直径在焦点位置不大于2mm，定位误差不超过0.2mm | 【核心指标】 必须满足，否则废标。填写示例： “空间分辨率：≥20 LP/cm”或“检测通量：≥300测试/小时”。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 激光管：原厂原装进口核心激光管，标称使用寿命不低于10000工作小时，厂家提供不少于1年的激光管质保服务 人机交互界面：≥10英寸彩色触控显示屏，支持中文操作界面，可直接显示当前功率、工作模式、运行状态、累积工作时间等参数，操作界面亮度可调节 关节臂：六轴以上可自由转动金属关节臂，末端操作端重量不超过1kg，可在任意位置锁定保持姿势，关节臂转动范围满足手术台任意角度操作需求，使用寿命不低于50000次弯折 安全保护装置：具备输出功率异常保护、水温超限保护、开盖断电保护、激光误触发保护、故障自检报警功能，所有故障信息可在显示屏清晰显示 电源适配：支持AC 220V±10%、50Hz市电输入，设备具备过压、过流保护装置 | 【重要指标】 优于可加分。填写示例： “探测器排数：≥128排”或“样本位：≥200个”。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 手术参数存储功能：可存储不同科室、不同手术类型的常用参数方案，支持自定义参数命名与快速调用，存储方案数量不低于50组 权限管理功能：支持管理员、操作医师不同层级权限设置，避免非授权人员修改核心参数 操作记录功能：自动记录每次手术的开机时间、输出功率、工作模式、工作时长等信息，支持查询导出，存储记录容量不低于10000条 故障自检功能：开机自动完成核心部件状态检测，发现故障自动定位并提示故障原因与解决建议 固件升级功能：支持通过USB接口完成系统固件在线升级，不需要更换核心硬件即可完成功能更新 倒计时提示功能：支持设置激光连续输出倒计时，达到设定时间自动停止输出，提高手术安全性 | 【一般指标】 填写示例： “标配三维重建、血管分析、心脏分析等高级后处理软件包。”
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担 | 必须明确。示例： “须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS（厂商：XXX）无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。”
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写） |  | 【防止漏项核心部分】
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材） | 【核心商务条款】 此选择将极大影响未来数年运营成本，必须明确。
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求） | 【重要指标】 务必全面列出，作为耗材价格评审和供货保障依据。可另附页。
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量___1_盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量___2_个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量__1__套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年 | 【重要指标】 建议≥3年，从验收合格之日算起。
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __12__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 培训内容分为安装培训、跟台培训、故障培训、巡回培训等多个板块，内容包含项目架构、项目基本知识、设备的操作使用、消毒保养、故障分析、日常维护等，保证设备的正常使用。时长不作限制。 | 需明确培训内容、时长及考核标准，与设备使用相关。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __6__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。 | 建议≥8年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。