## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表 |  |  | 备注/填写指引（提交参数删除此列）
申请科室：耳鼻咽喉头颈外科 |  | 项目名称：数字式全高清鼻窦镜
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 临床功能：1. 提供高分辨率鼻窦腔内部结构图像，清晰显示黏膜充血、水肿、脓性分泌物、小息肉或早期肿瘤等细微病变；2. 辅助精准诊断鼻窦病变性质（如炎症、息肉、肿瘤）及范围；3. 实时引导功能性内镜鼻窦手术（FESS）等微创操作，定位病变组织并保留正常结构；4. 监测手术过程中出血、组织损伤等情况，避免损伤眼眶、颅底等重要结构；5. 记录手术图像用于术后对比，评估创面愈合及疗效。 临床用途：1. 慢性鼻窦炎、鼻息肉的诊断与分型；2. 鼻窦良恶性肿瘤（如内翻性乳头状瘤、鼻窦癌）的早期筛查与活检；3. 引导FESS、鼻息肉切除术、鼻窦肿瘤切除术等微创治疗；4. 评估鼻中隔偏曲、鼻窦先天性畸形（如筛窦发育不良）合并的鼻窦病变；5. 术后随访监测复发（如息肉再生、黏膜粘连）；6. 医学教学中演示病例及手术技巧培训。 | 【重要指标】 清晰描述设备用于解决何种临床问题、支持何种诊疗项目、目标患者群体等。示例： “用于全身各部位X射线计算机断层扫描成像，需支持心脏冠脉CTA、脑卒中灌注、肿瘤放疗定位等高阶临床功能。”
1.2 | 具体应用场所 | 手术室 | 明确设备计划安装及使用的具体房间或区域。示例： “急诊科CT室”、“中心实验室分子平台”。
2 | 设备标准配置与选配件要求 |  | （请务必区分标准配置与选配，避免后期费用纠纷）
2.1 | 主机标准配置 | 27 寸高清医用监视器、4K 图像处理装置、监视器、内窥镜冷光源、主机光源、台车、台车（内镜挂架） | 列出设备出厂必须包含的所有主机部件、内置软件模块及基础附件。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | （一）核心平台+影像模块： 1输出分辨率3840x2160，逐行扫描。 2图像色域BT. 2020或BT. 709。 3★集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像和3840x2160超高清图片。 4主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 5★可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 6★可根据手术需要，具备功能菜单按钮，一键即可实现动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光等五大影像增强功能。 7★2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 8可通过画中画功能实现4种同屏显示模式。 9术野画面5级亮度可调。 10术野画面至少3倍电子放大功能、7级可调，具备自适应缩放功能。 112种纤维镜图像优化功能。 12术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 13通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 14★主机至少4 个USB接口。 15输出端口：DP数字端口≥1个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。 16电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 17全数字化4K信号传输。 18支持50Hz和60Hz输出。 19★具备技术升级功能，可在原系统平台上升级为3D外视镜技术、3D内镜技术、荧光内镜技术等。 20可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。 21可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。 22智能化图形菜单，避免术野遮挡，直观易懂。 23可实现连接打印机即时打印功能。 24可实时自动调节冷光源输出亮度。 25可预存患者信息。 26术野可添加指示栅栏和标记点。 27★具有自适应缩放功能，可识别内窥镜影像进行自动电子变焦。 （二）超高清摄像头： 1. 采集像素：摄像头像素3840x2160。 2. ★重量≤230g，握持轻便。 3. 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4. ★可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 5. 摄像头2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 6. ★电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 7. 自动曝光调节。 (三) LED冷光源： 1.★与摄像系统同一品牌。 2. 色温约6000K。 3. LED灯泡，寿命30000小时。 4. 具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节。 5. 具有待机键，可一键开启或关闭照明。 6. 触摸面板设计，方便显示与控制。 7.★CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术 8. 导光束：直径≥3.5 mm，长度≥300cm，安全锁扣功能。 (四) 专业级医用监视器： （1）动态图像高亮版LED专用显示器。 （2）支持数字高清图像显示。 （3）不小于31寸，超高清格式。 （4）配备标准的输入/输出端口。 | 指为满足基本使用功能所必需、但可能需单独报价的部件。例如： “原装双筒高压注射器”、“专用诊断显示器（≥2台）”、“呼吸门控装置”。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | STORZ | 非必需，但能提升效率或扩展功能的项目。示例： “高级后处理工作站（额外席位）”、“自动穿刺活检系统”。
3 | 技术参数与性能要求 |  | （★为重要指标，▲为核心指标。一行一项，建议按性能、硬件、软件、安全分类填写）
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 核心平台+影像模块：★集成图文工作站功能，可术中记录1920×1080 pixels全高清录像和3840×2160超高清图片★可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示★可根据手术需要，具备功能菜单按钮，一键即可实现动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光等五大影像增强功能★2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度★主机至少4 个USB接口★具备技术升级功能，可在原系统平台上升级为3D外视镜技术、3D内镜技术、荧光内镜技术等★具有自适应缩放功能，可识别内窥镜影像进行自动电子变焦。超高清摄像头：1.★重量≤230g，握持轻便2.★可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源3.★电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。LED冷光源：1.★与摄像系统同一品牌2.★CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术 | 【核心指标】 必须满足，否则废标。填写示例： “空间分辨率：≥20 LP/cm”或“检测通量：≥300测试/小时”。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 核心处理平台：采用全数字化硬件处理架构，支持4K@60fps信号实时处理，配置不少于4个USB接口，标配DP数字端口≥1个、12G-SDI数字端口1个、DVI-D数字端口1个，满足多设备连接与信号输出需求，整机符合CF级别I类电气防护标准。 超高清摄像头：采集像素达到3840×2160，整机重量≤230g，采用全数字化前端处理设计，配置可自定义功能操作按键，支持通过摄像头直接控制气腹机与冷光源，符合CF-1类电气安全标准。 LED冷光源：与摄像系统为同一品牌，采用功率匹配的LED光源模组，灯泡寿命不低于30000小时，色温稳定在6000K左右，标配直径≥3.5mm、长度≥300cm带安全锁扣的导光束，符合CF一类电气安全认证。 医用监视器：尺寸不小于31寸的4K超高清高亮LED专业显示器，支持多格式数字高清信号输入输出，满足手术场景亮度与色彩还原要求。 | 【重要指标】 优于可加分。填写示例： “探测器排数：≥128排”或“样本位：≥200个”。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 影像处理功能：支持五大影像增强一键调节，包含暗处增亮、反光抑制等功能，配置2种腔镜光谱分析处理模式提升血管辨识度，支持自适应电子放大与自动变焦，具备纤维镜图像优化、画面翻转、亮度分级调节功能。 多画面显示功能：支持双路信号同屏对比、单平台双镜联合分屏显示，支持4种画中画同屏显示模式，满足复杂手术操作需求。 操作自定义功能：支持用户个性化菜单编辑存储与调用，可预存术者常用参数，摄像头按键可自定义不少于4种快捷功能，支持摄像头、键盘多方式控制拍照录像。 升级拓展功能：支持在原系统平台直接升级3D外视镜、3D内镜、荧光内镜等技术，可与一体化手术室实现无缝对接，支持患者信息预存、术野标记添加、即时打印报告等功能。 | 【一般指标】 填写示例： “标配三维重建、血管分析、心脏分析等高级后处理软件包。”
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担 | 必须明确。示例： “须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS（厂商：XXX）无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。”
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写） |  | 【防止漏项核心部分】
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材） | 【核心商务条款】 此选择将极大影响未来数年运营成本，必须明确。
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求） | 【重要指标】 务必全面列出，作为耗材价格评审和供货保障依据。可另附页。
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量__0__盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量___0_个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量__0__套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年 | 【重要指标】 建议≥3年，从验收合格之日算起。
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __12__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 培训内容分为安装培训、跟台培训、故障培训、巡回培训等多个板块，内容包含项目架构、项目基本知识、设备的操作使用、消毒保养、故障分析、日常维护等，保证设备的正常使用。时长不作限制。 | 需明确培训内容、时长及考核标准，与设备使用相关。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __6__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。 | 建议≥8年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。