## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：耳鼻咽喉头颈外科 |  | 项目名称：电子鼻咽喉多功能诊断手术系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 1.精准诊断：通过高清电子内镜实时显示鼻咽喉部黏膜、结构及病变（如息肉、肿瘤、异物、黏膜溃疡等），结合窄带成像（NBI）、荧光成像等技术增强早期癌症（如喉癌、鼻咽癌）及异常血管的识别；可同步通过配套活检器械取组织样本，为病理诊断提供准确依据。 2.微创治疗：支持多种鼻咽喉部微创手术操作（如声带息肉切除、鼻息肉摘除、咽喉部良性肿瘤切除、异物取出等），借助实时图像引导实现精准定位，减少对周围正常组织的损伤；集成高频电凝、激光等能量平台，实现切割与止血同步，提升手术安全性及效率。 3.一体化功能：融合诊断与治疗流程，避免患者因诊断后再转手术的多次就医负担；支持图像存储、录像及数据导出，便于术后回顾手术过程、评估治疗效果，同时助力临床病例管理与教学。
1.2 | 具体应用场所 | 门诊
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 图像处理装置、内窥镜冷光源、医用液晶监视器、台车
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 一、图像处理装置 ▲1、系统无需其它模块即可兼容同品牌不同领域新老代内窥镜系统；可兼容腹腔镜、胸腔镜、3D腹腔镜、内窥镜摄像头、鼻窦镜、输尿管镜、膀胱肾盂镜、宫腔镜、胆道镜等；系统可持续升级兼容后续新产品和新功能； ▲2、系统具备HDR（高动态范围）功能：开启HDR（高动态范围）后可表达更大亮度范围及图像质量和细节表现的显示技术； ▲3、系统具备黄色增强模式：白光背景下增强显示黄色的功能，无需其他试剂便可辅助脂肪组织的观察与辨识； ▲4、主机具有窄带成像观察功能，更好的观察粘膜下血管形态，无需其它试剂即可辅助粘膜浅表层肿瘤的诊断； ▲5、系统支持双镜联合，系统具备PIP/POP输出端口，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示； ▲6、防护安全：设备防触电保护等级为CF型，并且为I类激光产品，符合激光产品的FDA性能标准； 主机具备UDI标签； 7、分辨率及输出：主机超高清模式输出分辨率：≥3840×2160；高清模式输出分辨率≥1920×1080；图像色域范围BT. 2020； ▲8、主机可将高清内窥镜图像升频转换为4K超高清图像质量，并通过4K输出端口输出； 9、支持六种图像模式：白光、全彩荧光、绿紫双色荧光、黑白荧光、NBI窄带成像模式、YE黄色增强模式；并且实现不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况； 10、系统可实现3D和2D图像之间的一键切换且术野画面≥2倍电子放大功能，6级可调，具备自适应缩放功能； 11、具备图像调整能力：主机图像可进行亮度模式，对比度，色调，色彩模式，增益模式，增强模式等，可根据手术需要，画面亮度自动调节，暗处增亮，并降低反光； ▲12、图像调整范围：主机具备色度调整≥44级，色相调整≥44级；色度调整≥44级；对比度调整≥3种；≥4种图像增强模式；构造强调调节级别≥16级，轮廓增强调节级别≥8级； 13、测光可进行调整：系统具备≥3种测光模式，自动、峰值、平均；≥2种测光灵敏度； 14、图像亮度可进行调整：各观察模式（WLI、NBI、IR）下，自动图像亮度调节时，能进行±8 级（17 级）的调节；手动图像亮度调节时，能进行 1-17 级（17 级）的调节； 15、图像色彩可进行调整：系统可调整设置不同颜色的色度，色相，色调等。色彩设置类别≥11种，每种类别调整级别≥11种； 16、颜色风格≥3种，摄像主机具有细节增强、色彩增强、构造强调、AGC自动增益控制等模式，可提高手术血管，组织的辨识度； 17、具备荧光亮度可调功能，可调级别≥3档，满足临床在不同荧光应用场景中做个性化处理； 18、系统具备激光模式：降低内窥镜图像在激光辐射期间的模糊程度； ▲19、设备配备摩尔纹滤光片，减小使用纤维内窥镜时出现的摩尔纹，增加图像清晰度； ▲20、传输接口：系统具备≥7个图像输出端口，如12G-SDI（SMPTE ST 2082）、3G-SDI（SMPTE424M）、HD-SDI（SMPTE292M）、SD-SDI（SMPTE259M）等，满足显示器，录像机，打印机等多种使用场景； 二、内窥镜冷光源 ▲1、光源类型：LED灯泡数量≥5个，5色LED通过不同排列组合产生特殊光满足诊断和治疗需求，保证图像的高亮度及色彩还原； ▲2、照明模式≥4种，如白光照明，荧光照明，YE观察，NBI观察模式； ▲3、设备类型：Ⅰ类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要； ▲4、光源可兼容同品牌不同领域新老代内窥镜系统，包含腹腔镜、胸腔镜、3D腹腔镜、内窥镜摄像头、鼻窦镜、输尿管镜、膀胱肾盂镜、宫腔镜、胆道镜等； 5、LED灯泡，寿命≥10000小时； 6、无操作面板，直接在主机操作联动，简化操作； 7、色温范围：3000-7000K； 8、光源背面的噪音在 ≧55dB ，背面以外的噪音在 ≧50dB ，能保证在手术室安静运行； 9、自动亮度调节：LED 驱动电流控制亮度调整，曝光 ≥17档； 三、医用液晶监视器 1、≥27寸全高清液晶显示；高亮度；高对比和高灰度图像，分辨率≥3840X2160（4K）； 2、FLIP功能（镜像显示和180°旋转显示）为术式提供了合适的显示模式和监视器布局； 3、亮度≥800cd/m2，支持画中画等显示特性； 4、多种输入/输出端口，包括12G-SDI、DVI、HDMI、DP； 四、台车 1、同品牌原厂内镜专用台车，可固定液晶显示器； 2、可调节底板，随时调整主机放置高度，以便放置周边设备； 3、可拉伸键盘托盘，可将键盘固方便从不同角度操作。
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 图像处理核心参数：超高清输出分辨率≥3840×2160，色域覆盖BT.2020；支持4K超高清升频转换输出；兼容多类型内窥镜，可持续升级兼容新产品。图像显示性能：支持HDR高动态范围成像，黄色增强模式、窄带成像模式；支持双镜联合分屏显示，支持3D/2D一键切换，≥2倍电子放大6级可调。冷光源性能：围3000-7000K；自动亮度调节≥17档；防护等级Ⅰ类除颤CF型。监视器性能：≥27寸4K分辨率，亮度≥800cd/m2，支持FLIP镜像旋转功能、画中画显示。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 图像处理主机：内置摩尔纹滤光片，配置≥7个图像输出接口，包含12G-SDI等标准专业接口；防触电保护等级CF型，I类激光产品，带UDI标识 内窥镜冷光源：5色LED光源模组，无独立操作面板，与主机联动操作，满足手术室噪音控制要求 医用监视器：专业4K医用液晶面板，配置12G-SDI、DVI、HDMI、DP等多类型输入输出接口 台车：原厂专用内镜台车，支持显示器固定，可调节主机放置高度，带可拉伸固定键盘托盘
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 兼容拓展功能：无需额外模块即可兼容同品牌多品类新老内窥镜系统，支持后续新产品新功能在线升级 多图像模式功能：支持白光、全彩荧光、绿紫双色荧光、黑白荧光、NBI窄带成像、YE黄色增强共六种图像模式，支持多图像同屏实时对比观察 智能图像调节功能：支持亮度、对比度、色调、增益、增强多维度调节，支持自动亮度调节，实现暗处增亮、降低反光；支持≥3种测光模式，色度、色相调整≥44级，色彩设置类别≥11种，满足个性化手术需求 特殊临床功能：支持激光成像模式降低激光辐射下图像模糊程度；支持荧光亮度多档位调节，适配不同临床场景；具备自适应缩放功能，提升手术操作观察体验
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量__0__盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量__0__个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量__0__套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __12__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 培训内容分为安装培训、跟台培训、故障培训、巡回培训等多个板块，内容包含项目架构、项目基本知识、设备的操作使用、消毒保养、故障分析、日常维护等，保证设备的正常使用。时长不作限制。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __6__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。