## 高端彩色多普勒超声诊断仪（全身应用）
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：超声医学科 |  | 彩色多普勒超声诊断仪1（全身应用）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 全身应用型彩色超声诊断仪: 用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求
1.2 | 具体应用场所 | 超声科现有科室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、主机1套 2、探头规格 频率：超宽频变频探头，支持不同探头变频1 MHz 到33MHz之间选择，显示频率最高22MHz，以满足科室未来发展需求 二维、彩色、多普勒均可独立变频 3、探头配置数量和要求： 浅表线阵探头1把：频率范围3-12MHz 单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1-6MHz，阵元≥192 腔内探头1把：频率范围4-10MHz 单晶体相控阵探头1把：频率范围1-6MHz
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1、≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器 2、≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,角度可独立调节≥40°，支持用户自定义排序和拖曳翻页移动菜单位置 3、≥1T硬盘 4、内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 1、造影成像技术 2、弹性成像技术 3、URM超分辨显微成像技术 4、高清图文工作站1套
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、机器内置乳腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类 2、机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示TI-RADS分类 3、机器内置甲状腺扫查规范化工具，在图像实时扫查过程中，可自动识别并保存标准切面，支持的标准切面数量≥5个 4、机器内置肝脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，对于肝脏弥漫性病变和局灶性病变均可予以提示 5、新生儿髋关节发育评估自动测量功能，可一键识别骨性结构建立参考基准线，自动计算α角,β角并提示Graf临床分型，具备测量质控向导图标显示，支持基准线微调 6、二维卵泡自动测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色、序号来区分和标识卵泡的数量、大小，并自动生成测量数据表格，方便对卵泡发育状况进行评估
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、探头规格 频率：超宽频变频探头，支持不同探头变频1 MHz 到33MHz之间选择，显示频率最高22MHz，以满足科室未来发展需求 二维、彩色、多普勒均可独立变频 2、探头配置数量和要求： 浅表线阵探头1把：频率范围3-12MHz 单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1-6MHz，阵元≥192 腔内探头1把：频率范围4-10MHz 单晶体相控阵探头1把：频率范围1-6MHz
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1、穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影 穿刺引导功能：支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引导方式 2、内置教学软件，支持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容 自由臂三维成像 3、智能盆底解决方案 盆底前盆腔自动测量，可同屏显示质控向导图标，自动建立参考线全自动计算并获取盆底超声检查所需的膀胱尿道后角、尿道倾斜角等参数 肛提肌裂孔自动测量，为方便不同医生的操作习惯，提供两种测量方式：一种是一键全自动测量并支持微调；一种是手动定位尿道中心点和肛提肌下缘再进行半自动测量 同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __5__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _24_小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ _2_次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _10___年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。