## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：放射科 |  | 项目名称：磁共振成像仪(3.0T)
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
1 | 采购需求 | 满足全身各部位MR常规检查、功能MRI、波谱分析及脑灌注等磁共振检查技术；可开展小视野高清磁敏感加权成像（SWI），扩散张量成像（DTIs）支持256个或者以上方向，具备高分辨率扩散成像能力，可清晰重建白质纤维束；具备压缩感知技术；配置头颈联合线圈、体部相控阵线圈、全脊柱线圈、大柔性线圈（肩/膝）、小柔性线圈（腕/踝）等各部位线圈；支持呼吸矫正，具备成像全链条深度学习功能；配备原厂后处理工作站软件，具备智能扫描协议；配备无磁高清摄像头，磁环境适配，扫描间实时影像监控；配置无磁高压注射器（双筒）一套。