| 桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请科室：放射治疗科 |  | 项目名称：直线加速器 |
| 数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产 |
| 一 | 适用范围及用途：可用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供放射治疗。具备二维放疗、三维适形放疗、调强放疗、容积旋转调强放疗、图像引导调强放疗等功能，可开展放射外科治疗。放射外科治疗可用于放疗临床应用成熟、疗效确切的良性疾病和部分功能性疾病， 具体适应症应由临床医生根据实际情况确定。 |  |
| 二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 1、 直线加速器系统 1.1、 三极数控电子枪 1.2、 驻波加速管 1.3、 磁控管 1.4、 密闭式电离室 2、 治疗技术 2.1 三维适形放疗 2.2 调强放射治疗 2.3 容积旋转调强放射治疗 2.4 立体定向放射治疗 3、 高速大孔径环形机架系统 4、 自屏蔽系统：内置自屏蔽装置，屏蔽治疗室主射线束 5、 束流系统：≥6MV X射线 6、 双层多叶准直系统 7、 高速kV级锥形束CT扫描系统 8、 高速MV级图像引导系统 9、 基于EPID的患者计划的质量保证系统 10、 精确图像引导放射治疗治疗床 11、 原厂TPS治疗计划系统 12、 原厂肿瘤信息管理系统 |  |
| 三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） 1. 环形机架：治疗系统与kV影像系统机架孔径 ≥100cm,患者治疗空间充裕，降低碰撞风险 2. 机架和kV CBCT影像系统封闭在机壳内，无碰撞隐患，且kV CBCT与加速器共等中心，降低摆位误差 3. ★ 等中心高度：≤115cm, 便于患者摆位，减少摆位时间，加快治疗速度 4. ★ 机架特性：可回转机架，运动范围≥±185°，能够一次以顺时针或逆时针机架旋转完成投照。 5. ★ MV级束流系统的机架最大旋转速度：≥4 RPM 6. X线能量：≥6 MV, 具备FFF模式，剂量率：≥700cGy/min 7. ★ 多叶准直器系统:等中心处所有叶片有效分辨率：≤0.5cm 8. 采用双层多叶准直器结构，上下两层叶片可进行独立调制运动,可有效避免射线泄漏 9. 多页准直器叶片（不含钨门）透射率≤0.1% 10. ★ 准直器系统综合漏射率≤0.02% 11. 高速kV级三维影像扫描: 每 360°旋转扫描头脚方向的可成像长度：≥20cm 12. ★ kV影像中心和MV束流中心的物理重合度：≤1mm,保证图像引导治疗精度 13. ★ MV-MV 正交影像: 成像探测器的有效图像感应面积≥43cm×43cm 14. ★ 精确图像引导放射治疗治疗床：前后移动范围：≥160cm，保证治疗范围满足超长靶区的治疗 15. 质量保证: 应支持基于EPID的计划射野剂量验证。 16. ▲ 同品牌放射治疗计划系统：支持光子线放疗计划；支持正向、逆向放疗计划设计; GPU支持加速剂量计算。 17.放射治疗网络管理系统：所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等，均应储存在服务器数据库中，以方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 |  |
| 四 | 配套试剂/耗材要求：设备是否需要使用试剂/耗材？试剂/耗材为专机专用类还是通用类？不需要可写“无” 无 |  |
| 五 | 售后服务要求（免费保修期≥____年，现场响应时间：≤____小时，维修期间无备用机，提供设备技术培训，设备使用年限≥__10__年等） |  |
| 特别提醒： ①标“▲”号的为实质性参数，任意一项“▲”参数未达到，即做废标处理； ②标“★”号的为重要参数，是分值权重较高的参数； |  |  |