## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）
申请科室：放疗科 |  | 项目名称：CT模拟定位机
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 需求内容（请科室详细填写）
一 | 适用范围及用途：需包含主要临床功能与用途、具体应用场所等。 大孔径 CT 是肿瘤放射治疗专用的核心影像定位与验证设备，依托大孔径机架设计适配放疗全流程体位固定装置，核心临床功能为获取肿瘤及周边正常组织、危及器官的高清断层影像，为肿瘤放疗提供全流程精准影像支撑。可实现肿瘤放疗模拟定位，为靶区勾画、个体化放疗计划设计提供原始影像依据；开展放疗摆位影像验证，校正体位偏差，提升射线照射精准度，最大限度保护正常组织；同时能动态监测放疗中及放疗后肿瘤形态、大小变化，辅助评估放疗疗效，也可兼顾完成肿瘤分期评估、放疗后并发症排查等辅助诊断工作，适用于全身各部位实体肿瘤的放射治疗流程，是三维适形放疗、调强放疗等精准放疗技术开展的必备设备。
二 | 设备配置与要求：设备的标准配置及必备的配套附件。 医用直线加速器的标准配置及配套附件需满足精准放疗需求，保障治疗安全与效果。医用直线加速器的标准配置包括加速管、微波功率源、束流传输系统、治疗头及控制系统，加速管负责产生高能射线，微波功率源提供加速动力，控制系统实现射线能量、剂量及照射角度的精准调控。必备配套附件有剂量监测系统、准直器、多叶光栅，剂量监测系统实时监控射线剂量，避免过量照射；准直器与多叶光栅精准限定照射野，保护正常组织。此外，需配套CT模拟定位机、治疗计划系统及患者固定装置，用于肿瘤定位、治疗方案设计及治疗中体位固定。
三 | 技术参数与性能要求：包含设备的核心性能参数、关键的硬件配置、软件模块功能、数据与系统兼容性（产生接口费用，由投标公司承担） ▲1扫描架孔径 ≥80cm 2扫描架倾角 ≥±30° ★3探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度 ≥20mm ★4探测器有效物理排数 ≥24排 ★5每排探测器物理个数 ≥900个 6扫描层厚 ≤0.625mm 7最大有效视野 ≥70cm ★8具备孔径内100%视野显示功能 具备 ★9最大管电流 ≥800mA ★10最小管电流 ≤10mA 11最大管电压 80KV、100KV、120KV、140KV≥ 四档可变 ★12高压发生器功率 ≥80KW 13扫描床载重量 ≥225 Kg ★14微辐射影像重建算法：GE提供ASIR，Philips提供iDose4， Siemens提供Safire, Toshiba提供AIDR 3D 15可扫描范围 ≥160cm 16床面定位精度 ≤±0.25mm ▲17设备稳定性：设备核心部件，包括但不限于X线球管、X线高压发生器、X线探测器等，与CT机同一品牌产品 ▲18球管小焦点大 ≤0.6mm×0.7mm
四 | 配套试剂/耗材要求：无
五 | 售后服务要求（免费保修期≥__1__年，现场响应时间：≤__24__小时，维修期间是否供备用机，设备技术培训，设备使用年限≥__30__年等）