## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：呼吸与危重症医学科 |  | 项目名称：肺功能检查训练一体化工作站
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于临床肺通气功能、肺弥散功能、脉冲振荡、自动激发试验、舒张试验、呼吸肌力测定、呼吸训练、六分钟步行检查、呼气分析检查、呼吸疾病患者肺康复管理、全院肺功能智能化数据管理。
1.2 | 具体应用场所 | 肺功能室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 肺功能测定系统1套（包含肺通气、弥散、自动激发实验、脉冲振荡模块）、全院肺功能智能化信息系统1套、呼吸康复工作站1套（含呼吸康复系统1套、呼吸训练器1台、六分钟步行试验1套）
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 技术参数要求： 全院肺功能智能化信息系统模块 1、首页工作台包含：快速查阅患者；快捷操作：报告查询、设备管理等；待办事项提醒：定期设备质控、待解读报告、待审核报告、报告风险指标处理等；肺功能检查概要数据统计。 2、患者管理：应检、待检、已检患者综合管理；应检人群标识，提升应检尽检患者的肺功能检测率； 3、患者详情：历史检查报告数据查询（包括肺功能检查报告、心肺功能评估报告、呼吸功能评估报告、呼出气检测报告等），支持检查报告对比查看，支持绘制关键指标变化曲线趋势图。 4、★应检人群管理：对接院内HIS系统应检识别数据，应检患者列表综合管理，所有患者是否开检查医嘱、检查是否预约、检查是否完成等跟踪管理，提升应检尽检患者肺功能检测率。 5、检查医嘱管理：对接院内HIS系统检查医嘱信息，实现检查项目、预约状态及检查执行状态的快速查询与管理，提升临床工作效率。 6、检查评估管理:患者检查评估数据综合管理，支持检查前对患者进行规范化、多维度评估。 7、★报告解读: 7.1、支持建立检查报告多院区、多科室统一解读模式，提升报告质量和临床工作效率，减少人力资源成本。 7.2、肺功能检查源数据（曲线、指标）结构化解读，仅支持肺功能检查源数据能够对接上传的设备。 7.3、已解读、待解读报告综合管理。 8、报告审核: 支持建立检查报告多院区、多科室统一审核模式（可设定一级、二级审核流程），提升报告质量和临床工作效率，减少人力资源成本。 支持结构化审核，如肺功能检查的常规类型判读、特殊类型判读、FVC/FEV1指标质量分级等维度。 已审核、待审核报告综合管理。 9、★风险指标识别： 所有检查报告风险指标自动识别，报告结论异常特征抓取，提示医生处理； 检查结果风险指标统计，综合管理。 10、★多源检查数据集成： 开放肺功能标准数据接口，支持多品牌检查设备的数据接入； 闭源设备的检查报告数据自动抓取，通过OCR识别技术提取检查数据并结构化存储。 11、▲辅助质控与判读模型：国家呼吸系统疾病临床医学研究中心专家团队联合研发成果： 11.1、自定义分割算法，对F-V曲线、F-T曲线、V-T曲线进行分区，对各区域的质控异常建立质控标准；基于大样本量专家团队标注的数据，应用机器学习算法训练肺功能检查辅助质控与判读模型，通过测试集、验证集完成模型性能稳定评测，辅助医护人员进行肺功能检查质控与判读； 11.2、支持常规类型判读，如：混合性、阻塞性、阻塞性通气功能障碍，小气道功能障碍等； 11.3、支持特殊类型判读，如单侧支气管不完全性阻塞，可变胸内型上气道阻塞，可变胸外型上气道阻塞，固定型上气道阻塞等； 11.4、支持FVC、FEV1指标可接受性、可用性判定和质量分级判定； 11.5、支持十多项曲线问题判定，如呼气起始犹豫，爆发力不足，呼气第1秒内有咳嗽，呼气第1秒内有声门关闭，呼气第1秒后有声门关闭，外推容积过多，呼气过程出现舌头堵塞咬嘴等； 11.6、模型辅助质控与判读结果“绿 - 黄 - 红”置信度分区，在报告解读、审核环节辅助医护人员建立分区解读、审核机制，大幅度提升临床工作效率。 12、▲多维数据驾驶舱：建立数据驾驶舱，可视化、动态化呈现全院肺功能检查智能化管理数据总览，主要数据维度例如： 12.1、全院肺功能检查总量，门诊/住院肺功能检查量，肺功能应检人群检查率，慢阻肺/哮喘患者年复查率等指标统计； 12.2、患者性别、年龄人群分布统计； 12.3、“应检人群-医嘱-预约-检查-解读-审核”数据统计； 12.4、门诊各类型检查量、住院各类型检查量统计（肺通气、肺弥散、舒张试验、激发试验、脉冲振荡、心肺运动试验、呼吸肌力测定、呼出气NO/CO、吸入给药评估等）； 12.5、全院多科室检查总量占比；多科室各类检查量统计； 12.6、肺功能报告质控合格率统计；FVC、FEV1指标质控评级数据统计。 呼吸康复管理模块 1.账号用于全院各科室康复数据的查看及创建各个科室的子账号，进行账号管理，子账号分配给医院下不同的科室，用于各自科室的康复管理。 2.医生工作台、患者管理、评估管理、康复处方、康复任务、训练任务、报告管理、问卷管理、居家管理、统计分析、系统设置等模块。 ★3.可进行重症肺炎、慢阻肺、哮喘、肺间质疾病、肺动脉高压、肺癌、支气管扩张、尘肺、COPD-OSA重叠综合征等疾病类型评估；支持的评估项包含但不限于：用力肺通气检查、支气管舒张试验、呼吸肌力测定、吸入给药评估、6分钟步行试验、心肺运动试验、上肢主要肌力评估、下肢主要肌力评估、平衡能力等级分级等。 4.可提供自定义报表配置实例，支持科室自定义选择默认使用问卷模板，内容包含个人信息及病史、排痰容易度视觉模拟评分(VAS)、圣乔治呼吸问卷（SGRQ）、计时起走测试(TUGT)、ETA-10吞咽筛查表、Berg平衡量表、重患者移动能力量表(IMS)、改良呼吸困难指数（mMRC）、慢性阻塞性肺疾病评估测试（CAT）、圣乔治呼吸问卷(SGRQ-C)、 改良巴氏指数、医院焦虑抑郁量表、匹兹堡睡眠质量指数数量表、营养筛查(NRS2002)等。 ★5. 可开具康复评估及康复处方，康复处方支持打印，并且可同步显示于呼吸训练器数据终端； 6. 可查看和分析可查看患者全部的评估报告和训练、问卷报告，并可形成历史趋势曲线图表，支持不同类型的报告打印和输出，用户呼吸康复健康档案的数据分析、数据大屏展示； 7.可对康复患者进行用药记录，含（用药时间\药品名称\症状描述等）实现病患用药管理记录，便于对患者用药情况进行追踪； 8.支持生成患者多维度的整合评估报告，并支持打印； ★9.居家模块：开具居家康复处方，配合小程序以及家用智能呼吸训练器实现院内外居家康复闭环管理； ★10.支持与多种检测和训练设备对接，第三方报告可快速上传至云端，同时支持导入第三方设备患者信息； 肺功能测定系统模块 1.传感器超声检测原理，功能含通气功能模块、弥散测试模块、IOS测试模块、支气管激发给药模块。 2.肺通气功能检查参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。 3.★肺弥散功能检查参数包含：DLCO SB、DLCO/VA、DLCOc SB、DLCOc/VA、VA、VCmax、VI、Discard Vol、VS、FITr、FATr、FICO、FACO、tBH、Ti、Te、Hb、TLC-SB、FRC-SB、RV-SB、RV%TLC-SB、VI/VC、VI/VCmax、TLCO SB、TLCOc、KCO SB、KCOc、VD、COHb、VC、VT、IRV、ERV、IC、FRC%TLC-SB、RR、MV、VDanat、VDequip等。 4.弥散功能气体分析CO、CH4测量范围0-0.35%内，浓度偏差为±0.01%，分辨率：0.001%。 5.★连续频率脉冲振荡测试显示参数包含:Z5、R5、R20、R5-R20、X5、fres、AX、VT、RR、COVR5、R10、R15、R25、R30、R35、X10、X15、X25、X30、X35、Rz、Rp、Lz、CL、Cb、Cw、Cm、Ers、∆X5、Xin5、Xex5min、Xin5max、 X5peak_to_peak、FDR等。 6.★支持高、中、低三档阻抗器验证；呼吸阻抗检查界面可显示频谱分析图、潮气呼吸容积阻抗图、阻抗容积图、USG解释图、结构参数图；支持自动或人工截取数据片段，可进行重复性判定，自动出具结果解读和报告。 7.自动定量支气管激发试验给药模块。 8.支气管激发测试参数包含：PDx，PCx等。 9.采用高精度定量雾化技术，压缩空气流量≥7L/min，压缩空气压力≥1.6bar，释雾量(240±20)mg/min。 10.★雾化性能：雾粒中位粒径（D50）为2μm±25%，雾粒直径在0-5μm占比＞80%。 11.呼吸肌力测定参数包含：MIP，MEP，MRPD、MRR等。 12.肺通气功能检查可显示呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），具备多项预计值公；FVC测量中支持专业模式、动画模式检查，灵活配置自动填写模板。 13.能自动测量环境参数（温度/湿度/大气压）并BTPS修正；支持3L容量定标及线性验证。 14.★支持弥散定标和验证，无需手动调整采样管路可实现一键快速定标，并支持弥散3L定标筒验证，检测气路密封性。 15.提供弥散测量脱气实操练习，不仅促进患者快速掌握操作要领，而且避免过度吸入弥散气，影响测量结果准确性。 16.★设备核心部件蝶阀采用高分子陶瓷材料，耐磨和耐腐蚀，可靠性高，使用寿命长，生物相容性好。 17.支持HIS系统对接； 18.仪器使用寿命≥10年 呼吸康复训练模块技术要求 ★1、产品注册功能包含：具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸入给药评估，吸气肌训练及排痰（震动呼气正压）功能。 2、呼吸肌力测定：最大吸气压MIP、最大呼气压MEP。 ▲3、吸气肌训练：支持自动/手动/自定义模式，训练指标范围4cmH2O-200cmH2O，训练自动模式≥五档可调，具备关联呼吸肌力测定检查单。 4、肺容量训练（IS）：支持 IS 流速型、流量型范围：300ml/s~1200ml/s。 5、肺容量训练（IS）：支持IS 容量型肺容量训练，容积型范围：100ml~4800ml ▲6、吸入给药评估：阻抗等级≥六档阻抗选择； ▲7、吸入给药评估，吸气峰流量范围：（10～120）L/min；准确性：±10%或±10L/min（取其大者），重复性：±5%或±5L/min（取其大者）。 ▲8、吸入给药评估：吸气容积范围：（0～8）L；准确性：±5%或±0.050L（取其大者），重复性：±3%或±0.050L（取其大者）。 ▲9、吸入给药评估参数显示：有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数； ★10、吸入给药训练：具备≥15种常用吸入药物选择。 ▲11、吸入给药训练训练阻抗等级≥6级，训练次数5-50次。 12、OPEP（震动呼气正压）：阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率10-30Hz，阻力等级≥5级。 ★13、PEP（呼气正压）：阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，阻力等级≥5级。 14、肺功能检查：FVC、FEV1、FVC/FEV1、PEF等指标。 ★15、仪器质控，可进行3L容量定标校准。 16、具备动画激励式可量化指导训练。 17、数据同步：支持通过WIFI或局域网同步数据到云端； 18、智能移动数据终端，打印方式≥2种打印连接方式。 ★19、仪器使用寿命≥8年、 20、安全性要求：获得国家信息安全等级保护三级认证。 六分钟步行试模块技术要求 1、多参数生命体征实时监测：支持心电、血氧、血压、心率等指标的监测；并呈现实时动态趋势图，便于查看试验过程中各参数变化趋势； 2、肺功能监测功能：运动前肺功能的监测，从而更好的进行患者运动耐力评估及安全风险预警；支持进行肺功能检测，对患者进行FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数的检测与测量，支持T-V容积图、F-V流量图显示； 3、六分钟步行试验多维测评系统支持多参数生命体征实时监测：支持在静息期、运动期、恢复期进行全方位患者运动下的生理指标的监测，并在医护段实现实时同步显示监测数据； 4、系统支持在六分钟步行试验中显示实时心电、心率、血氧的动态曲线变化及预警情况，并在试验结束后统计并展示血氧心率趋势图形； 5、试验过程中全程规范化智能语音指导患者完成六分钟步行试验，并提供标准化演示视频及注意事项； 6、支持在静息期及恢复期填写BORG评分：气促评估及劳累评估，支持恢复期填写限制步行更远的原因记录； ★7、配备6分钟专用手机，内置六分钟步行试验系统，能无线连接，心电，血压，血氧等配件，双重保障各硬件连接的稳定性。 8、系统支持自动计算试验结果：步距、步行%预测、危险分层等； 9、系统根据试验结果，自动计算运动处方信息，包含：运动方式、靶心率、每次运动时间建议、每周运动次数、运动建议及注意事项，并支持自定义编辑； ★、生成报告并打印：报告内容有：患者基本信息，静息期肺功能数据PEF 、FEV1 、FVC、FEV1/FVC等指标的实测值、预计值、实测/预计；静息期、运动期、恢复期期间Borg评级、试验是否提前结束及原因记录、步行距离、预测距离、实际%预测、心肺功能、危险分层、限制步行更远原因记录、心率及血氧曲线图、运动处方、心电图； 10、六分钟步行试验多维测评系统可支持与康复管理系统对接，将相关数据及报告上传至康复系统。 11、心电（ECG）采集：输入阻抗： ≥10MΩ ， 10Hz；输入信号范围： 10mV（峰-谷值）； 共模抑制比 ：≥60dB；频响带宽 ：0. 67 ~ 40 Hz；增益误差： 最大误差± 10%；采样率:250 Hz； 12、血氧手表参数： 血氧范围：0% to 100%；血氧准确度：70- 100%:±2%, 70%范围内：无定义；脉率范围：20 to 250 bpm；脉率准确度：±2 bpm 或 ±2% ，取其大者；波长：红光：660nm, 红外光：940nm；最大光输出功率：0.8mW/ 1.2mW 13、动态心电记录仪参数：采集方式：通用电极片（扣式）粘贴方式和胸带捆绑固定方式；
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 肺通气模块、弥散测试模块、激发实验模块、脉冲振荡模块、全院肺功能智能化信息系统1套、呼吸康复工作站1套（含呼吸康复系统1套、呼吸训练器1台、六分钟步行试验1套）
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 具备肺通气功能、肺弥散功能、脉冲振荡、自动激发试验、舒张试验、呼吸肌力测定、吸入给药评估、吸入给药训练、呼吸训练、六分钟步行检查、呼气分析检查、全院肺功能智能化管理信息系统、呼吸康复管理系统等核心功能
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ √开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 例：一次性肺功能仪用过滤嘴，年用量__8000__套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 3 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：广西有厂家驻点工程师2名，业务3名。
5.5 | 技术培训 | 科室已有肺功能检查技师、导师人员并有相关资质，无需外出进修培训，厂家培训后即可上岗操作。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ _4_次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。