## 彩色多普勒超声诊断系统 （前列腺介入专用）
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：超声医学科 |  | 项目名称：彩色多普勒超声诊断系统（前列腺介入专用）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于全身各部位超声检查及介入，尤其是前列腺介入。需要支持剪切波、造影、前列腺线凸双平面探头及前列腺自动融合系统等高级功能。满足科室精准介入诊疗的需求。
1.2 | 具体应用场所 | 超声科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 高端超声主机 造影及造影定量分析软件 弹性成像软件包 剪切波定量软件包
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 腹部探头X1 甲乳探头X1 血管探头X1 线凸双平面探头X1 前列腺智能融合成像套件（含软硬件）X1
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 高清图文工作站1套
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 核心性能参数 | 1、系统动态范围：≥350 dB
| 核心性能参数 | 2、线凸双平面探头，线阵及凸阵显示频率至少包含：3.0～13.0MHz，成像角度≥240°
| 核心性能参数 | 3、前列腺融合成像具备自动分割和智能配准技术，能对超声容积数据与MRI容积信息进行快速自动识别、分割和重建，实现两种影像模式的自动配准和实时融合
| 核心性能参数 | 4、前列腺融合成像支持经会阴路径和经直肠路径适配的不同分区，利用不同颜色来直观可辨穿刺区域和状态
| 核心性能参数 | 5.主机具备NMPA三类医疗设备注册证
★3.2 | 关键硬件配置 | 1、≥15英寸高清彩色液晶触摸屏
2、腹部探头，显示频率至少包含：1.0～7.0MHz
3、系统支持探头成像频率：≥25MHz
3.3 | 关键软件功能 | 1、前列腺融合成像具有实时超声图像与其它影像（CT/MRI/PET）中任意二者融合即三影像进行融合
2、支持在机造影定量分析软件，该软件支持多普勒（血流）定量分析
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 5 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 不少于2天（16小时）
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10 年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。