## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：妇科 |  | 项目名称：4K荧光内窥镜系统（腹腔镜系统）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 4K内窥镜系统在妇科领域主要用于解决复杂、精细手术中因传统腹腔镜视野清晰度不足导致的解剖辨识困难、微小病灶易遗漏及手术安全性受限等临床问题。需支持妇科恶性肿瘤的微创根治性手术中的淋巴结标识、输尿管标识（如广泛子宫切除及盆腔淋巴结清扫）、复杂型深部浸润性子宫内膜异位症病灶切除、高难度盆底重建手术（如骶韧带固定术）及高精度生育功能保留手术等关键诊疗项目，目标患者群体主要为需接受复杂肿瘤手术、复杂良性疾病手术或精细功能保留手术的女性患者。
1.2 | 具体应用场所 | 妇科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.4K摄像主机/图像处理器1套； 2.4K摄像头1套； 3.医用内窥镜冷光源1台； 4.32寸医用4K监视器1台； 5.台车1台； 6.50升气腹机及配件1套； 7.30°腹腔内窥镜及消毒盒1套。
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 一、4K摄像系统/图像处理器 1.全数字化4K极清摄像系统：可同时捕捉可见光和近红外光图像； 6.独立近红外CMOS芯片实现荧光成像，能对波长为850nm±30nm、730nm±20nm的2种波段内的近红外光进行成像，适应临床手术需要； ▲9.内窥镜荧光摄像主机具备2种以上成像模式，ICG荧光模式及MB荧光或者同品牌导丝荧光等双染荧光，可实现输尿管荧光显影； 11.支持升级为光学3D4K荧光影像功能，满足手术对2D或者3D图像画面需求； ▲14.图像处理器可兼容不少于3种光学成像摄像头：4K荧光摄像头（2D）、4K3D荧光摄像头、4K白光摄像头； ★15.系统图像模式不少于4种：4K白光模式、ICG荧光模式、MB荧光模式及(ICG及MB)双荧光同屏模式； (二)医用内窥镜冷光源 1、冷光源具有≥2种照明模式：白光照明、ICG荧光照明；3.▲近红外激光光谱采用波段范围为806±10nm以内，减少其他波段光干扰； 4、MB荧光照明采用近红外激光和白光同时输出，其中激光光源光谱波段为660±10nm； 三、气腹机 1. ▲最大流量每分钟≥50升； 4. 压力设定范围为5-25mmHg；
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 4K摄像主机/图像处理器1台；冷光源1台； 4K摄像头1套； 50升气腹机及配件1套；
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 系统支持拓展实现三维可视化术中导航；
3.4 | 数据与系统兼容性 | 摄像系统可与一体化手术系统兼容共享图像；
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（在桂林有驻地工程师，可实现本地化售后服务，在南宁有技术（售后）中心），可及时供备品备件。）
5.5 | 技术培训 | 培训内容分为安装培训、跟台培训、故障培训、巡回培训等多个板块，内容包含项目架构、项目基本知识、设备的操作使用、消毒保养、故障分析、日常维护等，保证设备的正常使用。时长不作限制。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。