## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：妇科 |  | 项目名称：医用内窥镜图像处理器
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 供临床机构进行内窥镜手术时，对体内手术区域视频成像用。 支持诊断宫内病变，功能失调性子宫出血，粘膜下肌瘤，中隔畸形，内膜息肉，宫腔粘连，异物取出，胎盘残留，幼女阴道异物，宫颈/宫腔病变，子宫斜隔等几乎所有宫腔内良性疾病治疗
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、高清医用内窥镜摄像系统，型号：KMS-Dual-Core （1套） 2、LED医用内窥镜冷光源，型号：KMS-L3000 （1套） 3、内窥镜子宫膨宫泵，型号：HYG-II （1套） 4、宫腔电切内窥镜及附件，型号：KMS-DQ-F （2套） 5、27寸监视器 （1台） 6、专用台车 （1台） 7、图文工作站带台车 （1套）
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 宫腔电切内窥镜及附件，型号：KMS-DQ-F
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 宫腔电切内窥镜及附件，型号：KMS-DQ-F
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | （一）、医用内窥镜图像处理器（含图像处理器主机和摄像头） 1.摄像主机可接FHD分辨率高清摄像头，具备高清图像处理性能，能够输出≥1920*1080 60Hz动态图像，垂直分辨力≥1000线，其中帧率60/ 50/30/25帧可选，无闪烁及干扰； 2.图像色域范围：BT.709； 3.★主机内置≥3个USB接口，摄像主机具备USB移动设备识别功能，实时进行高清刻录和图片采集,并在显示器上显示移动设备状态和剩余内存空间； 4.▲色调调节：硬镜模式具备≥5种色调模式可选，可根据用户需求选择不同的色调； 5.图像翻转：对图像进行翻转，支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像四种模式； 6.噪点消除：具有噪点消除功能，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透； 7.具备自动追踪白平衡功能ATW和一键自动白平衡AWB功能，对白仅需0.1s； 8.具有1-10级图像锐化、图像饱和度、增益、亮度、对比度、饱和度可调； 9.输出端口≥3个，信号输出方式包括3G-SDI、HDMI等，满足医院多显示器需求； 10.▲图像放大：X1-X5倍逐级放大，每级0.1倍电子变倍； 11.▲暗部增亮：主机具有暗部增亮功能，调节视野暗区，画面更加明亮清晰； 12.▲反光控制：主机具有反光控制功能，在器械，组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和； 13.采用触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数，方便操作； 14.10种用户场景选择，一键切换科室场景配置，操作快速便捷； 15.去摩尔纹功能：去除纤维镜固有网格纹，高度还原图像画面，具有模式一、模式二、模式三多档可选； 16.摄像主机接入高清摄像头的同时，可接入多种电子内窥镜导管； 17.★双镜同时接入功能：术中可同时接入光学硬镜和电子内窥镜导管、一次性电子宫腔镜等电子内窥镜； 18.▲支持单画面实时切换，可单独显示硬镜、电子内窥镜； 19.▲支持硬镜、软镜可同屏显示双镜画面； 20.画中画设置：可对成像画面中局部图像进行画中画调节功能； 21.支持中文、英文两种语言模式。 （二）、LED医用内窥镜冷光源 1.LED冷光源； 2.使用寿命为≥20000小时； 3.色温≥5000k，发光颜色纯，无杂光； 4.★输出总光通量：≥4000lm，可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求； 5.显色指数：≥90；
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 6.设备具有HCOM1接口，连接摄像系统设备后，支持通过摄像头按键实现冷光源的亮度调节； 7.具有屏保功能，无操作保持20分钟后设备进入屏保状态，小图标在触摸屏界面移动，减少屏幕光亮造成眼部疲劳； 8.光源亮度调节范围0%--100%。 （三）、内窥镜子宫膨宫泵 1.压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa)。 2.流量设定范围：0.1～1.0L/min。 3.工作噪声≤50dB(A)。 （四）、宫腔电切内窥镜及附件 1.▲内窥镜视向角12°，视场角≥60°； 2.工作长度≥302mm，插入部外径≤2.9mm，允许配合更小的工作外鞘； 3.▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识； 4.▲外鞘工作长度200mm，外径≤7.5mm。女性宫颈口是一个细小的生理狭道，更细的宫腔电切镜可以更顺利的通过宫颈口，减少使用大号的扩宫棒，减小了宫颈肌纤维受到损伤，降低了造成宫颈机能不全的风险； 5.外鞘插入部前方具有绝缘陶瓷喙，该陶瓷头伸出部分长度≥11mm，减小了插入部进入宫颈口的阻力，更加便于电切镜的置镜操作； 6.外鞘水阀可360°旋转； 7.内鞘工作长度224mm, 外径≤6.0mm； 8.▲操作手环采用钛合金材料，使用寿命比注塑材料更长，杜绝老化断裂，钛合金比不锈钢更轻便，使用手感更好。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | （一）、医用内窥镜图像处理器（含图像处理器主机和摄像头） 1.摄像主机可接FHD分辨率高清摄像头，具备高清图像处理性能，能够输出≥1920*1080 60Hz动态图像，垂直分辨力≥1000线，其中帧率60/ 50/30/25帧可选，无闪烁及干扰； 2.★主机内置≥3个USB接口，摄像主机具备USB移动设备识别功能，实时进行高清刻录和图片采集,并在显示器上显示移动设备状态和剩余内存空间； 3.★双镜同时接入功能：术中可同时接入光学硬镜和电子内窥镜导管、一次性电子宫腔镜等电子内窥镜； （二）、LED医用内窥镜冷光源 1.LED冷光源； 2.使用寿命为≥20000小时； （三）、内窥镜子宫膨宫泵 1.压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa)。 （四）、宫腔电切内窥镜及附件 1.▲内窥镜视向角12°，视场角≥60°； 2.工作长度≥302mm，插入部外径≤2.9mm，允许配合更小的工作外鞘； 3.▲可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识； 4.▲外鞘工作长度200mm，外径≤7.5mm。女性宫颈口是一个细小的生理狭道，更细的宫腔电切镜可以更顺利的通过宫颈口，减少使用大号的扩宫棒，减小了宫颈肌纤维受到损伤，降低了造成宫颈机能不全的风险； 5.外鞘插入部前方具有绝缘陶瓷喙，该陶瓷头伸出部分长度≥11mm，减小了插入部进入宫颈口的阻力，更加便于电切镜的置镜操作； 6.外鞘水阀可360°旋转； 7.内鞘工作长度224mm, 外径≤6.0mm； 8.▲操作手环采用钛合金材料，使用寿命比注塑材料更长，杜绝老化断裂，钛合金比不锈钢更轻便，使用手感更好。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | （一）、医用内窥镜图像处理器（含图像处理器主机和摄像头） 1.▲色调调节：硬镜模式具备≥5种色调模式可选，可根据用户需求选择不同的色调； 2.图像翻转：对图像进行翻转，支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像四种模式； 3.噪点消除：具有噪点消除功能，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透； 4.具备自动追踪白平衡功能ATW和一键自动白平衡AWB功能，对白仅需0.1s； 5.▲支持单画面实时切换，可单独显示硬镜、电子内窥镜； 6.▲支持硬镜、软镜可同屏显示双镜画面；
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __0.5__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 培训产品使用保养流程，遇到简易故障临时应急方案；时长2小时，并进行手术跟台服务，时长2周；培训结束后进行笔试考核，所有参培人员都通过才结束。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __4__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。