## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：妇科 |  | 项目名称：4K超高清内窥镜摄像系统（腹腔镜系统）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于妇科微创手术：妇科腹腔镜普通微创检查、治疗手术、卵巢手术、子宫肌瘤根治术、宫颈癌根治术、子宫内膜癌根治术及盆腔淋巴节清扫手术等，在腹腔镜摄像系统的实时成像观察下进行手术治疗；
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 该系统配置有：图像处理器，4K摄像头，冷光源，腹腔内窥镜（4K），4K显示器，气腹机，专用台车
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | ▲1.1图像输出分辨率≥3840*2160，逐行扫描，像素≥800万； ▲1.3主机内置图像抓取及录像功能，内置USB3.0接口，可实现术中实时高清拍照和4K极清分段录像功能，图片及影像的分辨率为4K或1080P可选，录制的视频可达3840*2160，60帧；； ▲1.10 同一系统可兼容≥2种镜种，主机具备双接口，可以接驳硬式镜摄像头，也可以接驳电子胆道镜、电子肾盂镜及电子鼻咽喉镜等； ▲1.13可支持同一平台系统可同时连接电子胆道镜和硬镜实现双镜联合使用，支持同一个监视器画中画显示或分屏显示； ▲1.15特殊光观察：具有DWI多光谱（窄带）成像观察模式。 ▲1.16 系统兼容同品牌3种以上镜种：腹腔镜、外视镜、鼻窦镜；
3.2 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）：无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __12__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 无
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ _3___次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。