## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：科室全称 |  | 项目名称：4K医用内窥镜摄像系统（宫腔镜系统）
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 医用内窥镜摄像系统：供临床机构进行内窥镜手术时，对体内手术区域视频成像用。宫腔镜：产品供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。内窥镜手术动力系统：用于在内窥镜手术中，实现绞碎或切除组织等手术功能（鼻腔部位手术除外）。
1.2 | 具体应用场所 | 诊室宫腔镜（无麻醉的、阴道内镜法置镜） • 门诊宫腔镜（可以有麻醉的） • 日间宫腔镜（相对复杂和难度大的） • 宫腔狭小的情况（如宫腔粘连） • 切除<1cm宫腔内肿块的（如Ⅱ型肌瘤） • 宫腔镜培训初级阶段的诊断宫腔镜 • 宫腔镜培训的治疗宫腔镜 • 更新的微型冷刀技术
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 4K医用内窥镜摄像系统配置清单 序号 产品名称 数量 1 医用内窥镜摄像系统 1套 2 液晶显示器 1台 3 LED医用内窥镜冷光源 1套 4 台车 1台 8 宫腔镜 4套（5Fr 2套，7Fr 2套） 9 专用内窥镜消毒盒 4个
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 4K医用内窥镜摄像系统1套（含摄像主机和摄像头） 1.★输出分辨率≥3840*2160P，逐行扫描，水平分辨力≥2800线； 2.★可连接至少两种4K摄像头，至少一种摄像头能实现一键自动对焦功能； 3.▲集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能。可存直接刻录≥3840*2160 60Hz动态及静态图像。 4.★主机具备多个USB接口，可连接鼠标与键盘输入病人信息，方便后续手术视频存档与数据整理； 5.▲双镜联合：摄像主机可通过接口接入外部术中超声及其他影像信号，实现胸腔镜-超声或双镜同屏显示及同屏刻录。具有右上、右下、左下、左上和并列多种模式可选； 6.▲摄像主机可自定义配置≥10种手术场景参数； 7.▲色调调节：具备≥5种色调模式； 8.图像翻转：对图像进行翻转，支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像等≥四种模式； 9.出血调节：在出血较多影响术野时，可智能调节画面通透度，保证术野高清晰度； 10.▲主机屏幕可同步显示手术画面； 11.▲烟雾消除：具备电子去雾功能，可快速消手术中能量器械如超声刀、电刀切割组织时产生的烟雾，使手术视野更加通透清晰，提高手术效率； 12.特殊光成像：主机具有电子染色特殊光滤镜算法，至少含三种血管增强模式。更好的观察血管、神经与黏膜； 13.★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优； 14.反光控制：主机具有反光控制功能，在器械、组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和； 15.噪点消除：具有噪点消除功能且≥3档，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透； 16.光源联动：可在摄像头手柄实现光源亮度控制； 17.摄像主机具有USB识别功能，可显示移动设备的录制时间； 18.输出端口≥4个，信号输出方式包括12G-SDI、3G-SDI、HDMI2.0等； 19.锐度调节：具有细节边缘增强功能，≥10档可调； 20.图像放大：X1.0-X5.0倍可调，共≥41级可调； 21.▲图像缩小：X0.5-X1.0倍可调，每档0.1倍，共≥5级可调； 22.采用8寸触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数，可在触摸屏上预览内窥镜画面，方便操作； 23.摄像主机具有去摩尔纹功能，可以消除纤维镜产生的摩尔纹，让视野更加清晰。 27.▲可联动操控手术设备，包括但不限于冷光源、显示器； 24.硬件可拓展性好，支持拓展AI模块，支持软件功能升级，用户具有加密信息方可通过USB外接方式进行软件升级维护； 25.▲可通过AUX接口连接脚踏开关，实现白平衡、拍照、录像、冻结、光源亮度等≥20种以上功能自定义设置； 26.▲智能曝光功能：支持AI视野圈检测和精准曝光，可以准确统计亮度，提高消光速度，在镜子有破损或漏光的情况下，自动识别视野圈，还原正常手术画面； 27.可通过画中画功能实现≥3种同屏显示模式； 28.★可外接拾音器，支持语音控制；
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | （二）、摄像头 1.▲分辨率：3840*2160，采用大型单CMOS芯片，≥800万像素； 2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输，手柄低温，长时间使用温度＜38℃； 3.★摄像头IPX8级防水，防止手术过程中水浸润，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒； 4.★摄像头按键≥4个按键可编程实现快捷操作，进行光源亮度、抓图、录像、色调、暗部增亮、反光控制、翻转、降噪、去摩尔纹等快捷操作，可编程设置功能≥21项； 5.▲重量≤200g，握持轻便； 6.支持OSD菜单提示。LED医用内窥镜冷光源 1.LED冷光源； 2.使用寿命为≥30000小时； （三）、一体镜5Fr 1.★镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险； 2.★超广角镜头，视场角≥90°； 3.★视向角22°、景深3mm-100mm； 4.★插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤4.9mm，免扩宫； 5.密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道； 6.器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； 7.★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优； 8.★产品可高温高压、低温等离子灭菌，需提供低温等离子灭菌设备校准证书、高温高压灭菌器校准证书、灭菌参数验证报告及原始灭菌数据； 9.★产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久：耐高温高压灭菌≥600次，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识； 10.▲宫腔镜与摄像主机为同一品牌，光路入瞳位置与摄像系统更加匹配，获得最佳手术视野，且便于统一售后服务。 （四）、一体镜7Fr 1.★镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险； 2.★超广角镜头，视场角≥90°； 3.★视向角22°、景深3mm-100mm； 4.★插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤5.4mm，免扩宫； 5.密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道； 6.器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； 7.★产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优； 8.★产品可高温高压、低温等离子灭菌，需提供低温等离子灭菌设备校准证书、高温高压灭菌器校准证书、灭菌参数验证报告及原始灭菌数据； 9.★产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久：耐高温高压灭菌≥600次，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识； 10.▲宫腔镜与摄像主机为同一品牌，光路入瞳位置与摄像系统更加匹配，获得最佳手术视野，且便于统一售后服务。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 无
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 无
3.4 | 数据与系统兼容性 | 须支持DICOM 3.0标准，并能与我院现有PACS无缝对接，投标时需提供兼容性承诺函。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）：无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品：无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ _3年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _2小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 提供1-3个月的宫腔镜培训2个名额
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ _3___次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ ___5_年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。