## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：肝胆外科 |  | 项目名称：超声外科吸引系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 1.CUSA在国内三级医院已广泛使用，国外95%以上医院使用，在国际学术交流上已达成共识，最为重要的一点。 2、CUSA是世界上唯一能够进行活体肝脏移植、尸肝移植、精准肝切除的超声外科手术吸引系统，在活体肝移植方面，CUSA的作用尤为重要，它能最大限度的保护所需的血管及胆管，减少肝脏的损伤，增加患者术后的存活时间。目前CUSA已经成为肝移植手术必备的设备。 3、CUSA在肝胆外科手术中不需要肝门阻断而做到精确的肝段切除，在手术中可以对肝内血管和胆管等管道起到非常好的保护，尤其是在游离肝门组织及肝脏切除时，时刻保持术野的清晰，以便于更好的完成精确的血管离断，减少术中出血，减少术后肝脏的再灌注损伤及术后胆漏等手术并发症，大大加快病人预后。
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1、超声外科吸引系统主机 2、刀头 3、管路 4、台车
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1、管路
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.主机参数：超声吸引模式输出功率≥120W。 2.主机具有手柄及刀头自检按钮，可随时检测手柄及刀头的工作状态。 3.双频率：具有两种工作频率的超声吸引手柄，手柄最小频率≤23KHZ，最大频率≥35KHZ。 4.主机面板具有手柄，刀头及循环水的故障灯显示，且可以显示不同颜色提示相关故障
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.主机功能：系统具有超声振动、吸引、冲洗和组织选择四个调节模块。 2.主机的控制面板具有≥5级可调的组织选择性调节按钮。
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1.输出功率模块采用≥十级调节模式，可以实时反馈打击阻抗进行动态调节。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
R 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
一次性使用部件：管路，年用量__450__个，要求无菌、独立包装。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __1__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 包含装机培训，以及跟台，保障科室能正常使用。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __8__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。