## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：肝胆胰外科 |  | 项目名称：彩色多普勒超声系统12
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 具有术中探头，便于术中定位、操作；具有ATI肝组织纤维化自动定位、量化分析，对肝脏指导性评估
1.2 | 具体应用场所
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 主机系统、腹部探头、心脏探头、术中探头、肝脏病变自动评估软件
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 超声影像工作站（打印系统）
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转，操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作，支持手写输入，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，支持触摸屏编辑。支持在触摸屏上快速调节显示器、触摸屏、操作面板的亮度，呼出电子小键盘；2、支持探头抬起自动唤醒，无需手动切换探头，3档灵敏度可调；3、具有肝脏病变自动定位分析软件；；4、机器使用年限≥10年
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、单晶腹部凸阵探头，频率1-8MHz；2、单晶体心脏探头，频率1-7MHz3、术中探头
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1、剪切波弹性成像2、肝脏自动评估软件系统3、造影软件4、心脏自动测量功能5、肌骨自动识别、标注功能
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）：无
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件：无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __5__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __2__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
在广西设有厂家维修站（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 免费培训2次以上，直至熟练操作
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ ___2_次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _10___年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。