## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：肝胆外科 |  | 项目名称：电子胆道镜
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：进口
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 电子胆道镜可直接进入胆道腔内进行观察、诊断与治疗，核心用于解决胆管、胆囊及一贯相关的腔内病变，尤其在传统影像学（超声、CT、MRI、MRCP）难以明确或处理的场景中发挥关键作用。明确胆道占位性质，鉴别良恶性病变
1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 内窥镜主机： 电子胆道镜： 医用显示器： 专用台车x1
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 电子内窥镜图像处理器 照明光源：≥3色LED，光源整合技术
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 电子内窥镜图像处理器 特殊光模式：LCI，BLI，BLI bright，FICE LED寿命： 约14400小时 图像放大：兼容内镜均可电子放大≥2倍，0.05级逐级放大，≥20级 电子胆道镜 钳道直径 ≥2.2mm
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 电子内窥镜图像处理器： 电压：240 V 频率：50 Hz 图像信号输出方式：DVI-D: 2 (1920 x 1080P)，VIDEO: 1，RGB TV: 1, S VIDEO 屏幕分辨率：SXAG(默认)，全高清 色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度: ≥9档可调（-4 至+4），对比度：≥3档可调（-1至+1） 测光模模式：平均测光/峰值测光/自动测光 结构强调：SE 4级，DH -4至+4，DL -4至+4 色彩强调：ON/OFF 图像类型：Type1，Type2 冻结模式：实时冻结， 有≥三种冻结模式可选 快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/800 切换按键：内镜按键（按手柄实际按键数），面板多功能键（1个） 其他功能：电子放大功能，画中画功能，支持DICOM 亮灯方式：切换调节器 光源控制：LED自动能量控制 光源冷却方式：强制空气冷却 最大气压：65KPA 自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整） 兼容内窥镜：可兼容高清支气管镜，高清鼻咽喉镜，超声支气管镜，高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜，高清经鼻内镜，高清电子十二指肠镜， 双钳道电子胃镜，双气囊小肠镜，环扫 / 扇扫超声胃镜 远程控制：可远程控制打印机、录像机，输出触发信号控制外围设备 其他信息：计时器，分段计时 存储功能：数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量 图像质量设定状态：结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE 观察模式 图像压缩比率TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20 内置存储器 4G 内存可储存图像数量：TIFF： 840, JPEG 1/20： 21, 690, JPEG 1/10： 16, 270, JPEG 1/5： 5, 910*4 患者信息：患者 ID，患者姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名 搜索和显示图片：搜索屏幕：检查序号，患者 ID，检查时间 显示：列表，缩略图，放大 医生姓名：可存储≥ 20 位医生姓名 医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE 观察模式可以根据医生姓名存储 临床操作：存储 ≥20 条临床操作 连接控制：远程：2，外围设备：2，键盘：1，读卡器：1，数码打印机：1，脚踏开关：1，网络：1. 照明模式：OFF/1/2/3. 可通过照明模式按钮切换 设定存储：关闭系统电源后设定值仍可保存 电子胆道镜： 观察方向：0°(直视) 视野角度：≥120° 观察景深： 2～100mm 头端部外径：≥5.1mm 插入最大部外径：5.3mm 有效长度：≥380mm 全长：≥ 650mm 弯曲角度： 上：≥180°、下：≥130°； 兼容高频治疗设备 可兼容高频电刀治疗设备 CCD类型： 彩色CCD，无彩虹现象
3.4 | 数据与系统兼容性 | 无特殊
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | 无耗材
★4.2 | 核心专用耗材清单 | 无耗材
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __48__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 免费培训2次以上，直至熟练操作
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __6__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。