## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：关节与运动医学科 |  | 项目名称：4K摄像光源系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★3.1.1 | 主要临床功能与用途 | 内镜手术中用于帮助手术视野观察及手术操作
3.1.2 | 具体应用场所 | 手术室
2 | 设备标准配置与选配件要求
3.2.1 | 主机标准配置 | 4K摄像主机（含光源主机+图文录制）、4K摄像头(含适配器)、光纤、刨削主机、脚踏、手控刨削手柄、等离子手术设备（含脚踏）
3.2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 32寸监视器、台车
3.2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 关节镜镜头 、镜鞘、穿刺钝头、刨刀、磨头、等离子刀头
3 | 技术参数与性能要求
3.1 | 摄像主机 | 3.1.1集摄像系统、LED光源系统、图像录制存储系统三位一体 3.1.2图像输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描 3.1.3▲≥3个3840*2160P的HDMI输出接口，用于扩展监视器的连接，实现4K影像的二次输出 （提供彩页或注册证或产品说明书佐证并加盖厂家公章） 3.1.4具有≥1个HDMI、≥1个DVI输出接口，可扩展至任意主流输出模式实现影像二次传输 3.1.5≥5种专业手术场景，根据不同手术及镜头预设，保证最佳的视频还原 3.1.6▲多种操控模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器 3.1.7一键自动白平衡，自动背光补偿功能 3.1.8主机≥1个USB 3.2.0 接口，支持图像和视频自动USB存储 3.1.9▲电子放大：1-3倍
3.2 | 摄像头 | 3.2.1★≥1/3.1.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器 3.2.2传感器总像素≥3840(H)x2160(V) 3.2.3自动电子快门 3.2.4★摄像头≥4个遥控按键可实现包括白平衡、放大/缩小、冻结功能按键 3.2.5防水等级IPX≥7 3.2.6支持低温等离子消毒、环氧乙烷消毒、液体浸泡消毒
3.3 | LED冷光源 | 3.3.1LED冷光源，功率≥30W 3.3.2光源显色指数≥90 3.3.3色温介于5000-7000K 3.3.4光源照度≥750000 lx 3.3.5▲连续无级可调光源亮度，0%-100%旋转按钮调节 3.3.6导光束支持高温高压消毒、环氧乙烷消毒、低温等离子消毒
3.4 | 关节镜镜子 | 3.4.1高清关节镜，支持高温高压灭菌 3.4.2工作直径≥3.40mm工作长度≥175mm，视向角30°,工作直径≥3.27mm工作长度≥110mm，视向角30° 3.4.3蓝宝石玻璃镜面，抗划痕、耐磨损 3.4.4配套双阀镜鞘一个，配套穿刺锥一个
3.5 | 医用显示器 | 3.5.1显示器尺寸≥32寸 3.5.2物理分辨率≥3840x2160，屏幕比例：16:9，对比度≥1400:1 3.5.3最高亮度≥700cd/m2 3.5.4输入接口：2*HDMI3.2.0 / DVI-D / DP / VGA / SDI 3.5.5输出接口：DVI-D / SDI
3.6 | 刨削动力主机 | 3.6.1系统架构内部采用模块化设计，故障率低，便于保养维护 3.6.2▲工作模式间歇加载，转速500/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000等 3.6.3预置空载往复频率500/800/1000/1200/1500/1800/2000/2500/3000rpm等； 3.6.4输入信号调节LCD提示，触屏、按键、脚踏、手柄按键； 3.6.5▲过载保护，在堵转或者超出额定扭矩的情况下停止输出，保护病人和主机 3.6.6进液的防护程度：内窥镜刨削主机IPX0、刨削手柄IPX7、脚踏开关IPX8 3.6.7运行模式分类：非连续性运行（连续工作时间8分钟，间歇时间3分钟）
3.7 | 等离子手术主机 | 3.7.1等离子手术系统工作频率为100KHz±10% 3.7.2主机双极设计，很少电流穿越人体，对人体有效的保护。配有低温可控的实时切割、消融、凝血和热皱缩成形功能 3.7.3一机多用，配合不同耗材可以同时满足膝关节、肩关节、髋关节、小关节、关节软骨、 腱性疾病的手术需要 3.7.4▲主机具有关节镜保护功能，当等离子刀头接触金属时可自动暂停能量输出，具有保护主机和器械的功能 3.7.5低温等离子消融，手术温度控制在40度～70度之间，明显减少对周围和深层组织损伤，有利于保护重要组织；有利于组织的修复、愈合 3.7.6主机COAG（凝血）档位：0-2；主机ABLATE（消融）档位：0-9 3.7.7▲主机输出功率-ABLATE：≤360W（负载225Ω）；COAG：≤42W（负载200Ω） 3.7.8运行模式：非连续运行（最长激励(开)时间：10s、最短非激励(关)时间：30s）
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）：无
▲3.4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★3.4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
3.1. 试剂类：无
3.2. 一次性使用部件： 无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★3.5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 2 年
▲3.5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 2 小时
3.5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
生产工厂维修
3.5.5 | 技术培训 | 1）对设备功能的介绍； 2）对设备菜单的介绍； 3）对设备适当的日常维护； 4）对简单错误和故障的排除； 5）必要的校正方法； 6）设备的安全测试； 7）风险和责任控制； 8）对相关人员安全有效地使用设备的培训； 9）器械消毒培训 。
3.5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2_次，并提供详细报告。
3.5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
3.5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
3.5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限：摄像主机 ≥10年，刨削主机≥5年，等离子主机≥5年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

## Sheet2
3.3.3.3.1LED冷光源，功率≥30W
3.3.3.3.2光源显色指数≥90
3.3.3.3.3色温介于5000-7000K
3.3.3.3.4光源照度≥750000 lx
3.3.3.3.5▲连续无级可调光源亮度，0%-100%旋转按钮调节（提供彩页或注册证或产品说明书佐证并加盖厂家公章）
3.3.3.3.6导光束支持高温高压消毒、环氧乙烷消毒、低温等离子消毒
3.3.1LED冷光源，功率≥30W 3.3.2光源显色指数≥90 3.3.3色温介于5000-7000K 3.3.4光源照度≥750000 lx 3.3.5▲连续无级可调光源亮度，0%-100%旋转按钮调节（提供彩页或注册证或产品说明书佐证并加盖厂家公章） 3.3.6导光束支持高温高压消毒、环氧乙烷消毒、低温等离子消毒