## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：核医学科 |  | 项目名称：单光子发射及X射线计算机断层成像系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 拟申购SPECT/CT的主要临床功能在于实现“功能显像+CT解剖定位”的融合诊断，通过衰减校正与精准融合定位，提高病灶检出率与定位准确性，用于解决骨转移/骨痛病因筛查与分期、心肌缺血与心肌活性评估、肺栓塞相关灌注异常评估、甲状腺与甲旁腺功能及病灶定位、肾功能分肾评估与泌尿系统梗阻判断、肝胆/消化道出血定位、炎症/感染灶定位及部分肿瘤受体/代谢相关显像等临床问题；同时支持核素治疗前后疗效评价与随访（如骨转移治疗、甲状腺疾病相关治疗评估等），为多学科会诊提供高质量影像证据。拟覆盖的诊疗项目包括但不限于：全身骨显像及SPECT/CT局部断层、心肌灌注显像（静息/负荷、门控功能分析）、肺灌注显像（必要时联合通气显像）、甲状腺摄取/显像与颈部SPECT/CT定位、甲旁腺显像定位、肾动态/静态显像与肾排泄功能测定、肝胆显像、消化道出血显像、炎症/感染显像等。目标患者群体主要为肿瘤患者（分期、转移筛查、疗效与随访）、冠心病及疑似心肌缺血患者、疑似肺栓塞或肺血流灌注异常患者、甲状腺/甲旁腺疾病患者、泌尿系统梗阻或肾功能评估需求患者，以及原因不明发热、疑难感染/炎症定位需求患者等，可显著提升诊断效率与治疗决策精准度。
1.2 | 具体应用场所 | 核医学科住院部（2号楼1楼SPECT/CT检查室）
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | CT机架、高压发生器、X射线管组件、CT探测器、CT限束器、扫描床、激光定位灯、SPECT机架、配电装置（PDU）、操作控制台、系统软件、扫描床扩展、质控配件
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 一、机架相关：1、VERITON-CT 机架（集成 SPECT 数字化探测器、16 排 CT 探测器）、机架前后4个控制屏幕、机架前方信息屏、控制室远程控制盒（含内置麦克风、紧急按钮） 2、扫描床及配套：基础部件：承重 227Kg 扫描床（200cm连续扫描范围）、扫描床控制柄、激光辅助定位装置、虚拟标尺 + 实体标记尺 集成模块：ECG 模块及导线 患者支撑配件：膝部支撑、手臂支撑、固定带、床垫 安全装置：碰撞检测装置（碰撞锁止功能） 二、探测器与系统配套 1、数字化SPECT扫描系统：12组CZT固态半导体探测器（含压感锁止、距离感应锁止双重安全机制） 2、16排CT系统：PureRay™探测器、PowerLink™非接触式电源和数据传输组件 三、工作站及操作配套 1、硬件：2 台≥ 24 英寸显示器、双显示器架、键盘、鼠标、扬声器、对讲机（GCB） 2、软件：HERMES-SD 核心软件（含数据采集、重建、审查、后处理、定量功能）、基础影像采集协议、NM Daily QC 质控软件、CT Daily QA 质控软件 四、质控专用配件（标准配置必备） 1、校准类：钴 - 57线源（第一枚标配源）、校准夹具 2、屏蔽存储类：铅盒（线源屏蔽存储盒） 3、模体类：质控源管、CT质量控制模体 4、固定类：CT 模体固定夹具 五、其他必备辅助附件 1、核素适配相关：支持 99mTc、201Tl、123I等多种核素成像的适配组件 2、数据传输配套：DICOM格式兼容组件（支持数据导出至PACS） 3、扫描辅助：预定义成人/儿童参考协议、造影自动触发组件
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 采集处理工作站 高级后处理工作站
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1、探测能力：能量探测范围 40keV~511keV，最大计数率（带散射）≥2700 kcps； 2、分辨率指标：固有空间分辨率≤2.46mm，系统空间分辨率≤7.5mm；99mTc@140keV 固有能量分辨率≤3.8%，Lu177 双能峰（113keV/208keV）能量分辨率分别≤4.5%/3.5%； 3、均匀性：固有微分均匀性（UFOV）≤1.5%，固有积分均匀性（UFOV）≤4%； 4、灵敏度：系统平面灵敏度（99mTc@10cm）≥205cps/MBq（≥450cpm/μCi），系统空间灵敏度（99mTc）≥1175kcps/MBq/cm³； 5、采集功能：360°环形采集、智能靶向共聚焦采集、自动轮廓跟踪，轴向覆盖范围≥32cm； 6、屏蔽与透射：探头屏蔽（99mTc）≤2%，散射屏蔽（99mTc@140keV）≤0.001%，透射率≤0.018%。 7、成像质量：重建视野≥85cm，重建矩阵≥512×512，最小重建层厚≤0.7mm；x/y 轴空间分辨率≥17.2 lp/cm @ 0% MTF； 8、扫描能力：螺旋连续扫描时间≥120s，最大连续扫描范围（无拼接）≥200cm； 9、球管性能：最大阳极热容量≥5.3MHU，输出电压上限≥140keV，输出电流范围 10mA~500mA； 10、剂量控制：支持自动管电压调节（衰减校正）、扫描剂量自动调节； 11、探测器性能：探测器宽度≥20mm，单元数≥21000个，轴扫每圈最多扫描≥16层。 12、适配性：机架孔径（SPECT/CT 通用）≥80cm，检查床最大载重≥227kg，床板宽度≥40cm、厚度≤16mm； 13、扫描范围：SPECT/CT 混合连续扫描范围≥200cm； 14、床体性能：床板高度调节范围 59cm~100cm，碳纤维床板衰减因子（99mTc@140keV）≤10%； 15、安全与操作：红外线全身轮廓自动跟踪、探头一键自动归位、急停按键、心电门控触发； 16、机架尺寸：高度≤2.37m，长度≤2.24m。 17、硬件性能：四核及以上CPU，内存≥8GB，硬盘≥2TB，显示器分辨率≥1280×1024； 18、兼容性：支持 DICOM 3.0网络接口，可对接HIS/RIS/PACS系统； 19、处理功能：支持多器官系统分析软件包（心脏、脑、肾脏等）、全自动多学科图像融合、断层重建与显示； 20、系统：Windows 10 及以上操作系统。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1、全数字化探头（核心探测部件）； 2、CZT（碲锌镉）晶体（厚度≥7.3mm，直接转换伽马信号，无需PMT光电倍增管）； 3、钨制平行孔准直器； 4、专利旋转探测器组件（支持 360°环形采集）； 5、风冷降温装置（探测器降温）； 6、稀土陶瓷探测器（≥24 物理排）； 7、≥60kW 高压发生器； 8、高容量球管（最大阳极热容量≥5.3MHU）； 9、探测器阵列（≥21000 个探测器单元）； 10、双模块一体化机架（集成 SPECT/CT 探测器，带4个操作员控制屏幕：前置×2+后置×2）； 11、碳纤维床板+床板延长板（与床同步移动）； 12、一体化质控点源支架（集成于机架）； 13、一体化心电门控装置（含心电图显示、心电触发组件）； 14、红外线全身轮廓跟踪系统； 15、病人安全保护装置（急停按键）； 16、独立多任务主机（四核及以上 CPU、≥8GB内存、≥3TB硬盘）； ≥19”高分辨液晶彩色显示器； 17、CD刻录机 + CD刻录光盘（存储介质）； 18、DICOM 3.0 网络接口模块； 19、多学科浏览交互界面硬件支持； 20、独立多任务主机（四核及以上CPU、≥8GB内存、≥2TB硬盘）； ≥19”高分辨液晶彩色显示器； 21、DICOM3.0 网络接口模块； 22、原厂可升级后处理软件包（硬件适配基础）；
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 1、全身骨骼（或局部）分析； 2、肾脏灌注和功能分析； 3、心肌显像定量分析软件； 4、心肌血流灌注分析软件； 5、肺通气和灌注分析； 6、甲状腺摄取分数； 7、甲状旁腺成像分析； 8、胃排空指数分析； 9、食道运动分析； 10、胆囊排空分析； 11、脑血流断层分析软件； 12、镥177 成像分析； 13、碘131甲状腺分析； 14、高级全身三维图像显示及分析应用； 15、高级临床软件开发工具；
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担（支持DICOM 3.0标准，并能与贵院现有PACS无缝对接，投标时可提供兼容性承诺函）
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件： 无
3. 定标/质控品： 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 一、培训时长 初始培训：4 天，每日培训时间为 9 点 - 17 点。 后续培训：3 天，每日培训时间为 9 点 - 17 点，具体日期在初始培训结束后确定。 二、培训内容（设备使用相关） （一）设备基础认知 VERITON-CT 技术及组件概述，包括相机（机架、探测器）、表、控制屏、停止运动按钮、IRIS 运动（探头同时可做多向运动）、紧急停止、配电装置（PDU）、操作控制台、重建工具、后处理站等。 CT 部件概述。 （二）系统操作流程 系统启动程序：目视检查，打开探测器、操作控制台、重建工具等所有系统组件的电源，登录系统并验证用户账号。 日常质控程序：安装 SPECT 校准夹具和源，执行日常质控，评审和验收质控结果，执行球管预热和空气校准、快速 X 射线预热，放置 CT 模体并执行 CT 模体质控及结果评审。 操作控制台操作：熟悉主屏幕特点、注销、帮助、偏好、设置等功能，掌握患者名单层次、过滤器选项、站点偏好设置（任务调度、用户权限、自动导出），了解各类图标（注销 / 帮助 / 截屏 / 连接 / 重建队列 / 存档会话 / 球管温度 / 患者床位置）及系统状态查看。 控制屏幕操作：包括基本操作、高级操作，使用标尺设置扫描范围，打开 P-Scope。 信息屏幕操作：熟悉信息屏幕展示及相关图标。 研究准备：从患者列表导入患者或手动登记患者信息，明确患者研究和协议。 扫描和剂量信息输入：设置扫描参数（患者体位和扫描方向、开始扫描 / 范围 / 床位数目 / 每个床位扫描的时间）、放射性药物剂量详细信息、CT 扫描参数。 患者设置：将患者安置于扫描床（明确体重限制），操作患者床移动（卸载 / 满载卸载 / 加载），连接患者心电图导联（用于心脏扫描）并观察信息屏幕信号，设置多床位采集和单床位采集，调整床的位置，利用激光、标尺等进行患者定位（NM 扫描基于 CT 扫描范围、P-Scope）。 图像采集：执行 SPECT 采集（单床位、多床位、动态采集，含基于计数的聚焦采集）、仅 CT 采集、融合采集，观察采集过程。 数据质控：查看常规扫描汇总信息（总计数、正弦图、光子图、全景图、探测器质控相关的平面电影），进行门控质控（心率直方图和 R-R 控制、心率接受窗口调整、8/16 帧门控调整），开展多床位及动态扫描的数据质控。 重建操作：设置重加参数，进行动态重建，运用定向界面（心脏扫描）、配准界面（自动配准 / 技师配准），执行 NM 回顾性重建 / 更改重建选项（PVC、HPC、PL、PSFRd/PSFRq），应用散射校正，编辑 NM 重建参数（克隆），进行 CT 后重建 - 金属伪影校正，管理重建队列。 软件应用（设备配套相关）： MIM 处理站点：熟悉主屏幕特点、患者列表层次结构，设置工作站默认值 / 自定义工作流；运用图像处理工具（2D 和 3D 查看器、多模态查看器、轮廓工具、统计显示查看器等），执行 DICOM 导出、图像数据截图、注释、测量、求和等操作；创建多视图平面（MVP），执行散射校正（TEW/DEW/DS），处理心脏扫描（使用 Cedars QGS/QPS/QBS 或 INVIA 程序查看数据、保存截图和结果）。 数据管理：导入和导出 DICOM 数据，备份、存档和恢复患者数据，编辑患者 / 研究 / 扫描参数，设置自动导出规则。 协议编辑器使用：创建和编辑用户 NM 协议，将 CT 协议与 NM 研究联系起来，编辑和创建 CT 协议，隐藏协议或扫描，重新排序研究中的不同协议 / 扫描。 患者配件使用：了解头托、患者固定带、扶手、膝托、床延申板等配件的应用。 实操演练：在患者影像实验室，团队获取患者并运行所有流程，涵盖不同类型扫描（心脏、肺通气、脑部、全身、全身骨扫描等）及单床位、多床位体位操作；若系统针对 Lu177 进行了校准，可运行全身 Lu177 扫描。 （三）后续培训核心。巩固初始培训的设备使用技术，重点围绕图像处理，根据站点需求针对性培训特定检查程序或技术。 三、考核标准（设备使用相关） 核心以实操能力达标为导向： 能够独立完成 VERITON-CT 系统的启动、日常质控等基础操作。 熟练掌握操作控制台、控制屏幕、信息屏幕的各项功能及操作流程。 能规范完成患者设置、扫描参数输入、图像采集、数据质控、重建等全流程操作。 熟练运用配套软件（如 MIM、Cedars、INVIA 等）进行图像处理、数据管理等操作。 能通过协议编辑器创建、编辑和管理相关协议。 可独立处理不同类型、不同体位的患者扫描任务，确保操作规范、结果准确。 后续培训后，能熟练运用图像处理相关技术，解决特定检查程序或技术中的设备使用问题。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __15__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。