## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：呼吸与危重症医学科 |  | 项目名称：超声电子支气管镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 超声内镜引导下的经支气管针吸活检（EBUS-TBNA）是2002年开始研发的新技术，2007年即已被美国国家综合癌症网络（NCCN）和美国胸科医师学会（ACCP）推荐为肺癌术前淋巴结分期的重要手段，成为肺癌纵隔分期的新标准。EBUS-TBNA在2008年引入中国，目前在大部分大三甲医院及部分三级医院已经配备。因常规支气管镜只能看到位于气管、支气管内的病变，而对管外的病变常常无能为力。超声支气管镜检查技术EBUS能通过超声定位支气管外的病变的具体位置，并在彩色多普勒的引导下避开血管，通过针吸和活检获得相应部位的细胞和组织，从而达到确诊疾病的目的。EBUS-TBNA可清楚地显示气道外纵隔内血管、淋巴结以及占位性病变的关系，在超声图像的实时监测下进行经气管支气管针吸活检，彻底解决了传统TBNA只能进行“盲穿”的问题，有效的避免了对周围大血管的损伤，提高了该技术的安全性和准确性。与纵隔镜检查术相比，EBUS-TBNA无需气管插管，微创且安全，操作更简便，医疗费用也更低。EBUS-TBNA主要用于肺癌的淋巴结转移分期，同时也用来诊断肺内肿瘤，不明原因的肺门和/或纵隔淋巴结肿大，纵隔肿瘤等。
1.2 | 具体应用场所 | 乐群呼吸内镜室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 内窥镜用超声诊断设备 1台
医用内窥镜图像处理器 1台
医用内窥镜冷光源 1条
超声电子支气管内窥镜 1条
显示器 1台
专用键盘 1台
台车+支臂 1套
探头驱动器 1台
超声小探头 1条
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 无
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 1.▲ 成像模式：B模式、C模式、PW模式、M模式、PDI（能量多普勒）等模式成像； 2.扫描方式：电子凸阵扫描； 3.▲ 超声波中心频率：4-12MHz； 4.超声波输出功率：超声波输出功率可调； 5.测量：系统支持距离、周长、面积、十字线、距离比、血流速度、时间、心率测量； 6.▲ 画中画功能：一键内镜/超声图像切换，一键阵列超声/小探头超声图像切换，并可根据临床需求进行切换，无需开关机，提高诊疗效率； 7.图像存储：固态硬盘1TB； 8.支持伪彩功能； 9.支持B模式、C模式、PW模式等≥三种模式同步运行； 10.支持一键调整参数，并自动优化图像； 11.支持通过触摸屏和轨迹球操作，提高操作效率； ▲支持内窥镜用超声诊断设备一套主机同时兼容超声电子支气管镜与呼吸微探头。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 超声内镜: 1.成像模式：B模式； 2. 扫描方式：机械扫描； 3. ▲超声波频率支持：7.5MHz、12MHz、20MHz、40MHz； 4.图像旋转：冻结图像可进行360°任意角度旋转； 5.导出格式：支持系统格式导出：PC格式、图像（BMP、JPG、PNG、TIFF、DCM）、视频（AVI、WMV、MP4）、DICOMDIR； 6.▲频率切换：单频超声小探头和双频超声小探头频率切换； 7.▲呼吸内镜兼容性：支持外径1.7mm的超声小探头、外径1.4mm的超声小探头、外径1.0mm的单频超声小探头。 医用内窥镜冷光源 1.▲ 多光谱照明光源：5路LED灯； 2. 灯泡平均使用寿命：≥20000小时； 3.色温：5000K-7000K； 4.▲ 特殊光照明模式：NSI-sharp, NSI-bright, VSI-white, VSI-violet四种特殊光，光学染色，不同波段滤出不同波长对血红蛋白对应吸收和散射峰，实现对血管组织和正常组织的区分，协助诊断癌前病变，提高病变检出率； 5.光亮度调节为手动和自动调节两种模式，30级手动调节； 6.具有透光功能； 超声电子支气管内窥镜 1.导光插头：支持热拔插； 2.视场角：80°； 3.视向角：前斜视35°； 4.▲ 头端部外径：φ6.3mm； 5.最大插入部外径：φ6.3mm； 6.弯曲角度 ：上：125°，下：100°； 7.▲频率范围：4～12MHz； 8.扫描角度：扇扫≥65°；
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 医用内窥镜图像处理器 1.色彩调节：图像色彩[红色]、[蓝色]、[饱和度]均可调节±18级； 2.构造强调：≥4档，[1]、[2]、[3]档可0-18级可调 3.轮廓强调：≥4档，[1]、[2]、[3]档可0-18级可调； 4.色彩强调：≥4档，[1]、[2]、[3]档可0-18级可调； 5.测光模式：具有自动测光、平均测光和峰值测光模式； 6.▲IHb色图显示：用颜色区分血红素浓度并计算出IHb平均值，提高病变检出率； 7.具有内窥镜自动识别功能； 8.具有自动白平衡修正功能，使图像色彩更接近实际； 9.U盘自动存储：可支持U盘自动存储功能，可开启可关闭 10.具备患者检查信息库管理功能：可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存，报告预览及打印； 11患者检查信息传输：支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 无
2. 一次性使用部件： 无
3. 定标/质控品 无
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 内窥镜用超声诊断设备主机及探头驱动器质保期为12个月， 配件质保期为6个月，内窥镜用超声探头质保期为3个月或使用50次内(以先到为准),图像处理器、冷光源及超声电子支气管内窥镜质保期为2年，质保期满后，提供终身维修
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ ___24_小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __1__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ ___10_年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。