## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：呼吸与危重症医学科 |  | 项目名称：电子胸腔内窥镜
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 胸腔镜一项微创介入技术，仅需一个1-2厘米的切口，就可以安全、微创、几乎无痛地全方位探测到隐藏在胸膜腔内的病变，主要用于无创方法不能确诊的胸腔积液和胸膜疾病，可作为胸膜腔疾病的诊治过程中一项“金标准”，相对于外科胸腔镜，其创伤更小，合并症少，而且医疗费用更低。
1.2 | 具体应用场所 | 乐群呼吸内镜室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 电子胸腔内窥镜TH-E12 PLUS（7.0/3.2），可于电子支气管镜主机Hp-1315pro兼容，配套组成支气管镜＋胸腔镜系统
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | /
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | /
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 三、电子胸腔内窥镜 3.▲软镜插入管外径≤7.0mm，工作管道内径≥3.2mm。 4.插入部有效长度≤270mm。 5.产品总长度≤520mm。 6.视场角≥120°。 7.景深：3-150mm，近景景深不低于3mm,能够确保在近距离观察时，图像清晰，减少视野干扰。 8.分辨力不低于 18 线对/毫米。 9.内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 10.插入管前端弯曲部角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 11.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右 ≥120°。 12.▲配备弯角锁紧机构，可上下拨动，应能锁紧角度把手，具有F标识，让医护人员精准操控。 13.弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 14.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 15.吸引量≥1000mL/min。 16.操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。 17▲激光兼容性：兼容 。（提供所投产品彩页或厂家使用说明书或第三方检测报告扫描件作为技术证明文件）。 18▲产品使用寿命≥8年。（提供所投产品铭牌或厂家使用说明书证明文件）。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 胸腔镜主机与支气管镜主机兼容
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 医用内窥镜图像处理器支持数据一键导出功能，可将当前检查数据导出至外接USB存储器。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
√无需专机专用耗材
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __五__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 售后服务点：3小时到达现场，8小时解决问题，如24小时未能解决问题的，厂家提供同类备用机供科室临时使用。
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：承诺对产品提供所有的原厂技术和维修服务，及原厂的配件更换。
5.5 | 技术培训 | 现有人员满足设备开展要求； 厂家提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管镜的操作技能； 厂家拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，提供终生维护（免人工费），保持与质保期间的响应售后服务，仅收取配件成本费。设备无维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级免费维护。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。