## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：呼吸与危重症医学科 |  | 项目名称：电子支气管内窥镜系统
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 电子支气管内窥镜用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
1.2 | 具体应用场所 | 乐群呼吸内镜室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 医用内窥镜图像处理器HP-1315 pro（15.6英寸）含工作站及医用监视器 电子支气管内窥镜BR-GP13H plus（4.8/2.0） 电子支气管内窥镜BR-GP13HT plus（5.8/2.8）
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | /
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | /
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | 一、医用内窥镜图像处理器（产品使用寿命≥10年） 1.主机+光源+气泵+显示器一体化图像处理器。 2.产品注册显示屏尺寸≥15.6英寸，TFT-LCD触摸式高清液晶折叠屏。 3.显示器分辨率≥1920*1080。 4.操控平台：4英寸触控操作平台，主控光源与气泵。 5.血液强化（IHb）：0-4级可调 6.具有暗区增亮功能，0-4级可调 7.具有窄带成像功能，共有5个模式可选，分别为模式1、模式2、模式3、自定义模式和关闭模式。 二、电子支气管内窥镜（产品使用寿命≥10年） 1.成像原理：高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。 2.头端部最小尺寸≤4.7mm，主软管外径≤4.8mm，器械通道内径≥2.0mm。 3.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130° 三、电子支气管内窥镜（产品使用寿命≥10年） 1.成像原理：高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。 2.头端部最小尺寸≤5.5mm，主软管外径≤5.8mm，器械通道内径≥2.8mm。 3.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130° 。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 1.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120° 2.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材 3.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 医用内窥镜图像处理器支持数据一键导出功能，可将当前检查数据导出至外接USB存储器。
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
√ 无需专机专用耗材
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 例：XX检测试剂盒，年用量____盒，要求灵敏度≤XX。
2. 一次性使用部件： 例：专用探头套，年用量____个，要求无菌、独立包装。
3. 定标/质控品： 例：配套校准液，年用量____套。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __五__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 售后服务点覆盖南宁与桂林，桂林驻地工程师随时响应售后服务，做到30分钟电话响应，3小时到达现场，8小时解决问题，如24小时未能解决问题的，厂家提供同类备用机供科室临时使用。
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力：承诺对产品提供所有的原厂技术和维修服务，及原厂的配件更换。
5.5 | 技术培训 | 现有人员满足设备开展要求； 厂家提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子支气管镜的操作技能； 厂家拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，提供终生维护（免人工费），保持与质保期间的响应售后服务，仅收取配件成本费。本设备无维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级免费维护。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __10__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。