## Sheet1
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：呼吸与危重症医学科 |  | 项目名称：冷冻治疗仪
数量（台/套）：1套 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于在介入手术期间经支气管镜气道内异物，黏液，血液凝块和坏死组织的冷冻去除以及支气管和肺部组织的冷冻活检。
1.2 | 具体应用场所 | 漓东呼吸内镜中心
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1.设备主机（含台车） 1台 2.脚踏开关 1个 3.电源线 1根 4.高压软管 2根 5.扳手 1套 6.说明书 1份 7.二氧化碳高压气瓶 2个 8.冷冻探头（一次性） 1根 9冷冻探头（重复性） 1根
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 1、冷冻探头（一次性） 2、冷冻探头（重复性）
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 无
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 示例1：核心性能参数 | ▲1.一体式可重复使用冷冻探头及一体式一次性使用冷冻探头，无需额外转接头。探针具有1.1mm、1.7mm、1.9mm、2.4mm等≥四种直径规格和重复使用探针。 ▲2.冷冻温度具有≥3档调节和控制功能。 3.冷冻降温时间：<4s 4.冷冻升温时间：<5s 5.具有时间定时功能，液晶屏显示，液晶屏操控。 ▲6.主机具有自动压力检测和控制功能，液晶屏显示及提示。 7.冷冻探头的患者防护等级为最高等级CF型。 8.主机具有专家模式，术者可自行根据手术需要选择合适冷冻档位及时间和客户模式，术者可提前设定冷冻时间和冷冻档位。 9.制冷剂为二氧化碳，最低制冷温度-78℃。 10.工作压力：4.5-6.5MPa。 11.脚踏开关符合医用脚踏开关要求，防尘防水等级IP68。 12.具有报警和提示功能。 13.内置气体稳压装置，探头即插即用。 14.计时功能以视觉和听觉两种方式提示用户激活时间。 ▲15.设备使用有效期≥9 年。
★3.2 | 示例2：关键硬件配置 | 主机需兼容一次性和重复性探头，主机内含气体净化器，二氧化碳纯度大于99.9%
3.3 | 示例3：关键软件功能 | 标配冷冻温度三级控制，一键排气功能，三种操作模式
3.4 | 数据与系统兼容性 | 如产生接口费用，由投标公司承担
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | □ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
✅️开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ 2 年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ 24 小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ 2 次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ 10年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。