## 4.5-流式细胞仪
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：检验科 |  | 项目名称：流式细胞仪
数量（台/套）：2台 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于流式细胞分型检测
1.2 | 具体应用场所 | 检验科
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1. 流式细胞仪主机1套 2. 自动上样器 1套 3. 临床及科研分析软件 各一套 4. 稳压电源1个 5. UPS 1台
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 电源保障：需配备UPS，断电支持≥30 min
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 离心机1台，移液枪1把
3 | 技术参数与性能要求
3.1 | 核心性能参数 | ▲1. 荧光检测灵敏度：FITC＜100 MESF，PE＜20 MESF。 2. 荧光分辨率：各荧光通道CV≤3% 3、携带污染率≤0.1%。 ★4、 样本分获取速度：≥ 35000细胞/秒；单个文件数据收集量无上限。
3.2 | 关键硬件配置 | ▲1. 配置≥3根固态激光器，激光波长必须包括：488nm蓝色激光器、640nm红色激光器、405nm紫色激光器，能够检测≥12个荧光检测通道。 2. 所有激光器功率≤40mW，避免大功率激光器灼伤细胞和产生光漂白导致数据误差。 3. 光路：三激光立体空间激发，包括前向角FSC、侧向角SSC，荧光检测器。
3.3 | 关键软件功能 | 1. 仪器在国家临检中心已开展室间质评的项目具备独立的仪器分组。 2. 具备完善的各种配套临床与科研试剂，保证后续仪器长期使用。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | √专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
√开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类：鞘液，年使用量 40 箱。
2、试剂类：清洗液，年使用量 4 箱
3. 定标/质控品：配套定标微球，年用量 6 盒。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ __3__年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ __24__小时
5.4 | 维修支持 | 电话相应时间≤ __4__小时
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 免费为用户提供专业的操作培训，后续持续提供技术支持和随访服务，确保用户熟练掌握仪器使用。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ __5__年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。