## 1-微生物质谱鉴定仪
桂林医科大学第一附属医院 医疗设备采购需求（技术性能与参数要求）表
申请科室：检验科 |  | 项目名称：微生物质谱鉴定仪
数量（台/套）：1台 |  | 进口/国产：国产
序号 | 要求项目 | 需求内容（请科室详细填写）
1 | 适用范围及用途
★1.1 | 主要临床功能与用途 | 用于微生物（细菌，丝状真菌，念珠菌，分枝杆菌等）样品的快速鉴定。主要用于临床检测分析，兼顾基础研究。
1.2 | 具体应用场所 | 检验科微生物室
2 | 设备标准配置与选配件要求
2.1 | 主机标准配置 | 1. 主机1台 2. 工具箱1套 3. 波纹管1根 4. 标本板（靶面）1盒（10片） 5. 标本板（靶拖）2盒（4片） 6. 1.5 m2国标电源线2根 7. 机械泵1台 8. 数据工作站1台：Windows7以上操作系统，双核处理器，≥8GB内存，≥1TB硬盘 9. 医用显示设备1台 10. 数据串口线2根 11. DVI转VGA视频线转接头1个
2.2 | 必备配套附件（若单独计价，必须列出） | 电源保障：需配备UPS，断电支持≥30 min
2.3 | 推荐选配件（科室希望配备） | 离心机1台，移液枪1把，超声清洗仪1台
3 | 技术参数与性能要求
▲3.1 | 硬件指标 | 2.1 激光器：氮气激光器，在1-60 Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4×108。 2.2 离子源：离子源无需清洗，方便日常维护。 2.3 涡轮分子泵。 2.4 ▲检测器：电子倍增器或MCP检测器。 2.5 飞行管：长度≥1 m。 2.6 电源保障：需配备UPS，断电支持≥30 min。
★3.2 | 软件指标 | 3.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析等功能。 3.2 软件具备数据处理与统计、聚类分析和PCA分析等高级图谱分析功能，自建库程序支持用户进行自建库，以便对数据库进行扩充和扩大质谱仪使用范围。 3.3 软件可选择中/英文界面，鉴定结果可选择中文，软件版本免费升级。 3.4 ★仪器检测通量：单次检测≥ 96个样品，96个标本检测时间≤18 min，可实现批量检测。 3.5 能与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能。 3.6可提供微生物鉴定/药敏解决方案，拓展微生物科室自动化及信息化。质谱和药敏数据同源，避免菌名不一致，同时质谱与药敏数据自动传输。 3.7 支持远程多用户操作，具有远程诊断功能。 3.8 采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定。 3.9 提供微生物信息化管理系统。
3.3 | 检测性能 | 4.1 M/Z 范围：分子量范围可达1-500 kDa。 4.2 分辨率：>3600 FWHM（血管紧张素，Angiotensin）。 4.3 质量重复性：变异系数< 0.015%。
3.4 | 数据库 | 5.1 ▲标配的数据库中包含可鉴定微生物的数量≥4000种，数据库终身免费升级（投标人须提供所投产品满足本技术要求的相关有效证明材料）。 5.2 丝状真菌数据库，菌种数量≥100种，且具备完整的真菌解决方案，包括培养基及真菌药敏板卡，覆盖真菌的培养、鉴定、药敏流程；便于科室真菌的全流程处理，更准确完成真菌鉴定及抗真菌药物指导。 5.4 分枝杆菌数据库，菌种数量≥170种。
4 | 配套试剂/耗材要求（所有涉及耗材的设备均应填写）
▲4.1 | 耗材供应模式 | √ 专用试剂耗材（必须使用原厂/指定品牌耗材）
□ 开放试剂耗材（可兼容经质量验证的第三方通用耗材）
★4.2 | 核心专用耗材清单 | （请以清单形式列明，至少包含：耗材名称、预估年消耗量、关键质量要求）
1. 试剂类： 液态基质试剂盒，年用量12盒。
2. 一次性使用部件：标本板（靶面）1盒（10片），年用量2盒，要求无菌、独立包装。
5 | 售后服务要求
★5.1 | 免费保修期 | 要求整机全保（含人工、部件） ≥ _5_年
▲5.2 | 故障响应与解决 | 现场响应时间：≤ _24_小时
5.4 | 维修支持 | 维修期间承诺提供备用机
维修能力（如：省级以上维修站）
5.5 | 技术培训 | 提供免费现场实操 + 理论技术培训，确保操作人员熟练掌握设备使用、日常维护及简单故障排查。
5.6 | 预防性维护（PM） | 每年免费预防性维护次数：≥ __2__次，并提供详细报告。
5.7 | 维修资料与密码 | 保修期满后，必须免费提供全套维修手册、电路图及维修密码。
5.8 | 软件升级 | 保修期内，所有软件功能升级及安全漏洞修补应免费提供。
5.9 | 设备生命周期支持 | 设备铭牌或说明书建议使用年限 ≥ _15_年。
特别提醒：①加注“▲”号的为核心指标要求，如投标设备/产品未达到招标文件上“▲”号指标要求，即做废标处理；若低档配置，或不必要（浪费型）的过高配置，则评审时技术与配置方面得零分。②加注“★”号的为重要指标，满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分。③其他为一般指标要求，优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。